# 附件一：货物需求及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1、运行环境 1.1 环境温度： 4-35℃， 1.2 相对湿度： 20～85%， 1.3 适用电源： 220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线） 2、技术规格 2.1 功能描述 用于高分子材料、化学化工、环境科学、资源化学等领域物质的组分分析、定性和定量分析。配置由低压四元溶剂系统＋在线脱气机＋自动进样器＋紫外检测器，系统控制器，色谱工作站组组成。 2.2 输液单元 ★2.2.1 泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL） 2.2.2 流量设定范围：0.001 ml/min -10.000mL/min ★2.2.3 最大排液压力： 40.0MPa， 2.2.4 流量准确度：±1% (水, 1mL/min, 8MPa) ★2.2.5 流量精密度：0.06%RSD 或0.02min SD（其中较大值为准）， 2.2.6 流动相数量：高压梯度：最大3 种溶液，低压梯度：最大4种溶液， 2.2.7 送液脉动：±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa 送液时）， 2.2.8 恒压输液：可以， 2.2.9 设定范围：0-100% 0.1%增量， 2.2.10 混合浓度精密度: 0.1%RSD 以内，流速为0.2 和1mL/min 时， 2.2.11 梯度混合准确度：±1%以内（对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3mL/min，1.0-40MPa） 2.2.12 安全措施: 漏液传感器，高压、低压限制， 2.3 脱气单元 2.3.1 形式：膜式在线脱气，5 流路（4 流路用于流动相，1 流路用于自动进样器清洗液）。 2.3.2 脱气流路容量：400μL，2.3.3 耐压：±0.1MPa， 2.4 自动进样器 2.4.1 进样方式：样品环进样，进样量可变式， ★2.4.2 耐压：35MPa， 2.4.3 进样量设定范围：0.1-100μL， 2.4.4 样品容量：1.5mL 样品瓶：108 位，4.0ml 样品瓶：56 位，96 孔板：最多2 块（样品数192 个） ★2.4.5 进样量重现性： 0.25%RSD 以下 （10μL 进样时） ★2.4.6 交叉污染：0.01% 以下 ★2.4.7 进样速度：最快10s 以下(10μL 进样时) 2.4.8 反复进样次数：1－30/样品 2.4.9 自动清洗进样针：在进样前后任意设置 2.4.10 安全措施：漏液传感器 2.4.11 PH 值范围：pH 1-9， 2.4.12 功能：具有编程、自动稀释、样品自动衍生功能 ★2.4.13 进样针工作模式：XYZ三轴驱动，不接受旋转转盘两轴驱动（提供加盖投标人公章的仪器图片和照片的复印件作为证明材料）； ★2.4.14计量方式：自动进样器是精密计量泵设计，不接受计量针筒模式（提供加盖投标人公章的仪器图片和照片的复印件作为证明材料）。 2.5 检测器 2.5.1 紫外可见检测器 2.5.1.1 波长范围：190－700nm， 2.5.1.2 带宽： 8nm， 2.5.1.3 波长准确度：±1nm， 2.5.1.4 波长重现性：±0.1nm， 2.5.1.5 光源：氘灯， ★2.5.1.6 动态短期噪声：0.5×10-5 AU 以下（提供计量科学研究院出具的形式评价报告证明，复印件并加盖投标人公章） ★2.5.1.7 动态基线漂移：3×10-4 AU/h 以下（提供计量科学研究院出具的形式评价报告证明，复印件并加盖投标人公章） 2.5.1.8 线性范围：2.5AU(ASTM) 2.5.1.9 两波长通道：从190-370 或371-600 任意两波长，2.5.1.10 信号输出：两通道， 2.5.1.11 池长，池容量：10 mm, 12μL（标准） ★2.5.1.12 检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 2.5.1.13 安全措施：漏液传感器 2.6 系统控制器 2.6.1 可连接单元：输液单元最多4 台；自动进样器1 台；检测器：最多2 台， 2.6.2 连接单元数：5 个部件2.6.3 数据缓冲：约24 小时的1 个分析2.6.4 事件输入出：输入：2 输出：2， 2.7 色谱工作站 ★2.7.1原厂源代码级全中文版； 2.7.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。 2.8 配套设备， 2.8.1 超声波清洗机 1台， 2.8.1.1 设备用途：超声清洗，超声脱气， 2.8.1.2 配置要求： 2.8.1.2.1按键式控制器 2.8.1.2.2 加热及温度调节控制 2.8.1.3 电源要求：220-240V交流，50/60Hz， 2.8.1.4 技术参数： ★2.8.1.4.1 主机：8L容量，静音设计。流线型ABS材质机身，密合式紧密静音机身设计，噪音小于60分贝，带脱气功能；清洗槽采用304医用不锈钢材料； ★2.8.1.4.2控制器：按键控制，3寸LCD单屏显示； 2.8.1.4.3时间控制：数字定时0~480分钟，连续可调，剩余时间实时显示； 2.8.1.4.4 加热控制：室温~80℃，加热功率300W；水温实时显示； ★2.8.1.4.5超声频率及功率：40kHz，350W；可定制双频超声萃取功能； 2.8.1.4.6规格尺寸：外形尺寸520×370×250（mm），槽内尺寸 330×220×115（mm） 2.8.1.5 仪器配置 2.8.1.5.1 仪器专用提篮1套； 2.8.1.5.2 进出水橡胶管1套及转接头1套； 2.8.1.5.3 加热及显示系统1套， 2.8.1.5.4 免费保修1年， 2.9.2柱温箱1台， 2.9.2.1外形尺寸：538×80×140(mm)， 2.9.2.2内空尺寸：380×50×35(mm)， 2.9.2.3加热功率：120W， 2.9.2.4温度准确：±0.1℃， 2.9.2.5稳定时间：＜25分钟， 2.9.2.6温度过冲：＜1.8℃， 2.9.2.7外观材料：塑料， 2.9.2.8电源：220V/50HZ， 3、计算机系统及零备件 3.1商用台式计算机1台，配置为正版Windows 7操作系统，CPU: G1840双核；内存：4G；硬盘：500G以上；集显；显示器：19寸宽屏液晶；光电键鼠; 3.2 数码打印复印机1台，功能：黑白复印、单机打印、网络打印、网络彩色扫描、稿台盖板、尺寸A3、供纸量为250张（前置纸盒）+80张（手送纸盘）。功能：复印/打印/扫描 纠错，速度类型：高速，128M内存，USB2.0接口,RJ-45接口，供纸容量标配:250张×1(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) 最大:250页+550(前置式纸盒)+80张(手送纸盘)，打印速度 20ppm。复印参数：激光静电转印方式，感光材料OPC，显影系统 干式单组分显影，高级色彩快速定影技术，复印速度20cpm，复印分辨率 600×600dpi，原稿类型 普通纸、再生纸、彩色纸、证券纸、重磅纸、透明胶片、标签、信封，复印尺寸 最大处理幅面A3，预热时间 主机电源打开时：13秒以内，睡眠模式恢复时：7.9秒以内，首页复印时间 黑白7.9秒，连续复印页数 1-99页，缩放范围 25-400%（以1%为单位），复印倍率25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%，灰度等级 256级。扫描参数 600×600dpi。 3.3随机提供液相C18色谱柱2根：C18 5um*4.6*250mm。 3.4备用泵密封圈、管线等配件包各1套； 3.5 2ml进样瓶及盖垫100个。 3.6液体进样针50 μL 6支。 4、技术资料，详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 5、技术服务条款 5.1中标单位应有维修站和专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2中标单位协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导； 5.3到货后，中标单位免费提供全面安装工具、并由工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训； 5.4中标单位为采购人提供1人参加产品厂家举办的仪器培训班（免培训费）； 5.5安装验收后1年内，全机免费保修。中标单位负责工作站软件使用寿命内免费升级（投标人投标时须考虑此项费用）； 5.6如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标单位工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场； 注： - （1）投标人投标时须提供产品彩页的复印件并加盖投标人的公章， - （2）采购人在验收时，带★参数会参照官网指标验收。 | 1套 |  |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 1、运行环境 1.1 环境温度： 4-35℃ 1.2 相对湿度： 20～85% 1.3 适用电源： 220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线） 2、技术规格 2.1 功能描述用于高分子材料、化学化工、环境科学、资源化学等领域物质的组分分析、定性和定量分析。配置由低压四元溶剂系统＋手动进样器＋紫外检测器，系统控制器，色谱工作站组组成。 2.2 输液单元 ★2.2.1 泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL） 2.2.2 流量设定范围：0.001 ml/min -10.000mL/min ★2.2.3 最大排液压力：40.0MPa， 2.2.4 流量准确度：±1% (水, 1mL/min, 8MPa) ★2.2.5 流量精密度：0.06%RSD 或0.02min SD（其中较大值为准） 2.2.6 流动相数量：高压梯度：最大3 种溶液，低压梯度：最大4 种溶液 2.2.7 送液脉动：±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa 送液时） 2.2.8 恒压输液：可以 2.2.9 设定范围：0-100% 0.1%增量 2.2.10 混合浓度精密度: 0.1%RSD 以内，流速为0.2 和1mL/min 时 2.2.11 梯度混合准确度：±1%以内（对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3mL/min，1.0-40MPa） 2.2.12 安全措施: 漏液传感器，高压、低压限制 2.3柱温箱1台， 2.3.1外形尺寸：538×80×140(mm)， 2.3.2内空尺寸：380×50×35(mm) 2.3.3加热功率：120W， 2.3.4温度准确：±0.1℃， 2.3.5稳定时间：＜25分钟， 2.3.6温度过冲：＜1.8℃， 2.3.7外观材料：塑料， 2.3.8电源：220V/50HZ， 2.4 手动进样器 六通阀进样器，含20uL定量环，带信号启动线和安装面板， 2.5 检测器 2.5.1 紫外可见检测器 2.5.1.1 波长范围：190－700nm， 2.5.1.2 带宽： 8nm， 2.5.1.3 波长准确度：±1nm， 2.5.1.4 波长重现性：±0.1nm， 2.5.1.5 光源：氘灯 ★2.5.1.6 动态短期噪声：0.5×10-5 AU 以下（提供计量科学研究院出具的形式评价报告证明，复印件并加盖投标人公章）； ★2.5.1.7 动态基线漂移：3×10-4 AU/h 以下（提供计量科学研究院出具的形式评价报告证明，复印件并加盖投标人公章）。2.5.1.8 线性范围：2.5AU(ASTM) 2.5.1.9 两波长通道：从190-370 或371-600 任意两波长 2.5.1.10 信号输出：两通道 2.5.1.11 池长，池容量：10 mm, 12μL（标准） ★2.5.1.12 检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 2.5.1.13 安全措施：漏液传感器 2.6 系统控制器 2.6.1 可连接单元：输液单元最多4 台；自动进样器1 台；检测器：最多2 台 2.6.2 连接单元数：5 个部件， 2.6.3 数据缓冲：约24 小时的1 个分析 2.6.4 事件输入出：输入：2 输出：2， 2.7 色谱工作站 ★2.7.1原厂源代码级全中文版； 2.7.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。 3、计算机系统及零备件 3.1商用台式计算机1台，配置为正版Windows 7操作系统，CPU: G1840双核；内存：4G；硬盘：500G以上；集显；显示器：19寸宽屏液晶；光电键鼠; 3.2备用泵密封圈、管线等配件包各1套； 4、技术资料，详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 5、技术服务条款 5.1中标单位应有维修站和专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 5.2中标单位协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导； 5.3到货后，中标单位免费提供全面安装工具、并由工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训； 5.4中标单位为采购人提供1人参加产品厂家举办的仪器培训班（免培训费）； 5.5安装验收后1年内，全机免费保修。中标单位负责工作站软件使用寿命内免费升级（投标人投标时须考虑此项费用）； 5.6如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标单位工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场； 注： - （1）投标人投标时须提供产品彩页的复印件并加盖投标人的公章， （2）采购人在验收时，带★参数会参照官网指标验收。 | 3套 |  |
| 3 | 精密鼓风干燥箱 | 电源电压:AC220V 50HZ; 输入功率:1100W; 控温范围:RT+10～200℃: 温度分辨率:0.1℃; 恒温波动度:±1℃; 温度均匀度:±2.5%;搁板:2块; 工作室尺寸（mm）W×D×H:455×435×510; 容积:100L; 定时范围:1～99h59min | 1台 |  |
| 说明： 1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、本次采购谈判最高限价：人民币伍拾叁万捌仟元整（￥538000.00元） |  |  |  |  |