采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标供应商须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

8、下列采购需求中：标注▲的产品（第2包），投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌同一型号产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽诚信项目管理有限公司，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽诚信项目管理有限公司不再受理对招标文件条款提出的质疑。

| 项目名称 | 安庆师范大学化学楼通风系统及实验台柜采购安装 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2017HACZ2661 |
| 供货及安装地点 | 安庆师范大学，采购人指定地点 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后2个月 |
| 付款方式 | 付款方式：验收合格后一次性付款。 投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

一、货物需求

1、实验台柜配置清单

| 安庆师范实验台柜配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 （mm） | 数量 | 单位 |  | 技术参数 |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 教学法准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 物化准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 教学法实验室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲中央台 | 4000*1500*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | ▲边台 | 4550*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | ▲水槽台 | 1500*750*850 | 8 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 5 | ▲试剂架 | 4000*400*750 | 4 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | ▲滴水架 | 550*400*108 | 8 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 三口龙头 |  | 9 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 9 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 9 | 电源盒 | 180*80*80 | 5 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分析准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 电源盒 | 180*80*80 | 5 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 5 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 8 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 8 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 分析基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 边台 | 3550*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 8 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 三口龙头 |  | 40 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 40 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 9 | 电源盒 | 180*80*80 | 16 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 无机准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 5 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 7 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 8 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 无机基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 边台 | 3550*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 8 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 三口龙头 |  | 40 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 40 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 9 | 电源盒 | 180*80*80 | 16 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 研究生实验室（分析1） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 9 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 研究生实验室（无机1） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 9 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 研究生实验室（无机2、3） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 4 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 9 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 材料化学仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 仪器台 | 5000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 5 | 电源盒 | 180*80*80 | 11 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 材料化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 5 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 7 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 8 | 药品柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理式铰链 |
| 9 | 器皿柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 10 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，一体成型、厚度25mm实验室工业陶瓷台面，耐极限高温1550度，四周做止水口 |
| 材料化学基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 边台 | 4500*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 7 | 三口龙头 |  | 36 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 36 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 10 | 单口龙头 |  | 128 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 11 | 杯槽 | 250*150*150 | 64 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 12 | 电源盒 | 180*80*80 | 20 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（物化1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（物化2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 研究生实验室（材化1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（分析3） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |
| 有机化学仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 5000*750*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 4 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 有机化学准备室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 5 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 8 | 药品柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 9 | 器皿柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 有机化学基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 边台 | 4500*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 7 | 三口龙头 |  | 36 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 36 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 10 | 单口龙头 |  | 128 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 11 | 杯槽 | 250*150*150 | 64 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 12 | 全钢桌上型通风罩 | 4000*1500*1500 | 16 | 套 | 四周透明钢化玻璃，立柱及其它部位采用1.2mm厚冷轧钢制作。 |  |
| 13 | 电源盒 | 180*80*80 | 16 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（有机1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（有机2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 研究生实验室（有机3） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（材料2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，台面板采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |

2、通风系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号（mm） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统号：PF-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | ▲电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | ▲风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | ▲减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | ▲电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | ▲电动蝶阀 | 300*250 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | ▲定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | ▲定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | ▲70°自控防火阀 | 400*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | ▲PP主立管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 38 |
| 11 | ▲PP室内管道 | 400*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 23 |
| 12 | ▲PP室内管道 | 320*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 13 | ▲PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | ▲PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 17 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 18 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 19 | ▲PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 20 | ▲PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 21 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 59 |
| 22 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 24 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 26 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 27 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 28 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 29 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 30 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*250Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 400*250 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP室内管道 | 400*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 48 |
| 8 | PP室内管道 | 320*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 12 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 13 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 59 |
| 14 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 15 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 16 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 18 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 46 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*250Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 400*250 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP室内管道 | 400*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 58 |
| 8 | PP室内管道 | 320*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 12 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 13 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 59 |
| 14 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 15 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 58 |
| 16 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 18 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*250Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 400*250 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP室内管道 | 400*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 48 |
| 8 | PP室内管道 | 320*250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 12 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 13 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 48 |
| 14 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 15 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 16 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 18 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 50 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-7 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-11 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 70 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-13 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 70 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 70 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 90 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-20 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-21 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 20 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-22 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 45 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 35 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-23 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-24 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 35 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-26 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 25 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 17 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 18 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 19 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 20 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 80 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-27 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-28 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-29 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-30 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-31 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-32 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 45 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 35 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-33 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-34 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-35 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-36 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-37 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 6-8mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |

注：（1）中标供应商保证中标后不转包，若有合法分包须征得采购人同意。

（2）以上清单中的所有货物技术参数须满足“实验台柜及通风系统的技术要求”。

二、实验台柜及通风系统的技术要求

1、实验台柜配置技术要求

本技术要求中所涉及的产品制造、安装及验收标准和规范等均以现行标准及规范为准。

（一）总体要求：

1、本次所采购的实验台柜采购设备的配置必须按招标文件的要求不遗漏、不重复，包括所有必备的配件、接口和介质等，并最大限度满足采购人的需求。设备安装需合理、规范，达到行业标准及采购人实际应用的需要。

2、投标供应商应对本招标文件内的所有内容进行投标，提供所有货物及其配件、平面布置设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等服务。

3、投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、设计图纸、技术规格、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4、所投实验室产品的设计应利于采购人的使用功能，符合实验室的安全使用要求。货物质量不得低于招标文件中有关质量、技术规定的基本要求，提供的货物应是全新的、完整的。

5、整体设计参考标准：

- 《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

- 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346－2004）

6、实验室产品的质量、技术标准符合中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或行业标准。各种材质应满足相应国家标准、行业标准、企业标准，并按相关的国家、行业、地方标准中标准较高的执行，未尽技术事宜参照此规定。金属产品采用的标准为：

- 《金属家俱通用技术条件》         GB/T3325-1995

- 《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》GBJ16-2001

- 《通风柜产品技术标准》           GB/T6412-1999

- 《一般货物运输包装通用技术条件》  GB/T9174-1988

- 《金属家具质量检验及质量评定》    QB/T 1952.1-1994

（二）安全性、环保性、先进性说明：

1、实验台面板须提供至少 5年生产厂家质保服务，提供实验台面的2017 年最新版 “国家化学建筑材料测试中心”参照 GB/T17657-2013 进行化学性能测试的检测报告，通过以下52项实验室常用化学试剂浓度且在室温 24h测试条件下不加盖盖玻片进行测试，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”，52项测试项目及浓度如下：（1）硫酸（98%）、（2）氢氧化钠（40%）、（3）盐酸（37%）、（4）磷酸（85%）、（5）氢氟酸（40%）、（6）硝酸（65%）、（7）乙酸（99%）、（8）铬酸、（9）高氯酸、（10）王水、（11）次氯酸、（12）硝酸银（1%）、（13）氯化镁（10%）、（14）硫酸铜（10%）、（15）高锰酸钾（10%）、（16）次氯酸钠（13%）、（17）氨水（28%）、（18）硫化钠饱和液、（19）亚碘酸钾（10%）、（20）双氧水（3%）、（21）品红（1%）、（22）亚甲蓝（1%）、（23）正己烷、（24）丙酮、（25）乙醇、（26）氯仿、（27）乙酸乙酯、（28）甲苯、（29）二甲苯、（30）氯化锌饱和溶液、（31）甲醇、（32）汽油、（33）三氯甲烷、（34）萘、（35）二氯甲烷、（36）二氯乙烯、（37）异戊醚、（38）甲醛（37%）、（39）柠檬酸（10%）、（40）苯酚、（41）四氯化碳、（42）石脑油、（43）甲酚、（44）二甲基甲酰胺、（45）三氯化铁（10%）、（46）甲基异丁基酮、（47）四氢呋喃、（48）红药水、（49）唇膏、（50）药膏、（51）可乐、（52）碘酒。（投标文件中须提供检测报告扫描件或影印件，未提供或不满足的投标无效）。合同签订前提供生产厂家盖章的检测报告复印件供采购人核查留存。

2、中标供应商须严格按照通风所要求达到的标准进行生产及安装，保证达到环保及安全要求。

3、中标供应商须结合国内外最先进的设计理念，充分考虑到老师所关心的使用要求及安全环保等所有问题，将所投产品完美设计，完美生产及安装到位。

（三）制造工艺要求：

1、外形尺寸：长、宽、高误差±3mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm±3mm; 2000mm±4mm; 3000mm±5mm，地脚平稳性：±2mm。

2、工艺要求（各种材质应满足相应国家标准、行业标准，并按相关的国家、行业、地方标准中标准较高的执行，未尽技术事宜参照此规定）。

（1）、钢制柜体或钢结构部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

（2）、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

（3）、零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。

（4）、单相三相电源插座与两相插座相兼容。

（5）、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

3、装配

（1）、装配后产品外观尺寸符合设计要求。

（2）、正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷。

（3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。

（四）、生产标准

1、总体要求：

（1）、各涂层要均匀；

（2）、台面材料要求有较强的耐高温、耐腐蚀、抗酸碱、抗冲击力能力；

（3）、钢制板材表面平整，无毛刺；

（4）、试验台面均匀平整，边缘切割整齐，边角圆滑过渡；

2、下料工序：

（1）、色一致，无划痕，无碰伤、无压痕、无斑点等缺陷

（2）、尺寸工差：长、宽、厚±0.3mm

（3）、板边不直度±0.5mm

（4）、板面曲度：对角线长度＞1400mm时，允许值±2mm；对角线长度＜1400mm或≥700mm时，允许值±2mm；对角线长度＜700mm时，允许值±1mm

（5）、邻边垂直度：两对角线长度±1mm

（6）、崩边范围：台面下料崩边±0.5mm，正面不得超过3mm，

（7）、锯面与划线位移＜0.2mm

3、钻工工序：

（1）、置度：孔与孔、孔与边的位置误差±0.4mm；

（2）、孔深：孔径±0.1mm，不允许失圆：孔深±0.4mm，不允许裂面；

（3）、钻孔后无明显机械创伤、脱层等缺陷。

4、装配：

（1）、外观尺寸符合设计要求。

（2）、正视面无明色差、碰伤、移位、划痕等缺陷。

（3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结合处无迸裂、松动，不得有少件、漏钉、透钉等误操作。

（4）、板与板之间的结合间隙±0.5mm。

（5）、框架邻边垂直90度，框架两对角线差±3mm。

（6）、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隙大于1.5mm，小于3mm。

（7）、上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差±0.2mm

（8）、过线孔尺寸误差±0.5mm。

（9）、抽屉抽出后下垂±20mm，摆动±10mm。

5、卫生：

（1）、物件表面不得有胶渍，特别是封面处与带面要求平整干净。

（2）、台面板轻拿轻放，严禁拖拉。

（五）台柜详细材质说明

- 边台、中央台、操作边台

中央台、边台原则上以1500mm为一单元，凡总长不是1500mm倍数的，超过部分达1000mm者加一个1柜空位的单元。配电源线槽（含电线、安全电插座），原则上每单元两组电源插座（一组：三孔、两孔各一个）。所有中央台均带两层试剂架。其他有单独说明的除外。

台面：采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。

主框架和架边：采用优质冷轧钢板60mm*40mm*1.5mm双竖立柱方钢组成的C型骨架,模具冲压标准化连接件,钢材表面经酸洗、磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能,要求台体稳定性强,承重≥350kg/m2。

前后梁：采用优质冷轧钢板折弯成型为60mm*40mm*1.5mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

底柜托梁：采用50mm*30mm*1.5mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

箱体：采用18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。

钢材表面处理：冷轧钢板在制作完成后，在预处理中包括步骤：清洁剂、雾化剂喷涂；水冲洗；钝化密封材料喷涂；预处理后的钢制品在干燥炉中干燥并冷却；冷却后的钢制品送到喷粉室中进行内外喷粉，其厚度最少为1.5mils；完成底层喷粉的钢制品马上送入高温恒温箱中进行研磨和化学处理，以适用于实验室环境使用。

柜门及抽屉：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，配以铝合金一字暗拉手，镶嵌在板材里面，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理。抽屉深度450mm。

活动背板：后板可灵活拆卸，利于隐藏水电管道的维护修复。

层板：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。活动结构，可调节相对高度。

背板：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。后板可灵活拆卸，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

配套部分产品详见（五金配件及其它）

（2）水槽台

主框架和架边：采用60mm*40mm*1.5mm双竖立柱方钢组成的C型骨架,模具冲压标准化连接件,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。前后梁：采用1.5mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60mm *40 mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

底柜托梁：采用50mm*30mm*1.5mm优质方钢。表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

箱体：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合。

台面：采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。

柜门：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，配以铝合金一字型暗拉手，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理。

水嘴：实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

水槽： PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。

防塞落水头：高密度PP材料一体成型，防虹吸、防阻塞。含存水弯管。

（3）仪器台

主框架和架边：采用60mm*40mm*2mm双竖立柱方钢组成的C型骨架,承重≥350kg/m2，模具冲压标准化连接件,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。

前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60mm*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

底柜托梁：采用60mm*40mm*2mm优质方钢。表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

箱体：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。

台面：采用19mm厚麻面环氧树脂板，产品须为一体透芯材质，表里材质如一，切割断面无分层现象，杜绝使用胶衣涂层伪环氧树脂板材，具备较强耐酸碱腐蚀、耐高温、抗变形、易清洁等特点。

柜门及抽屉：18mm厚E1级三聚氰胺刨花板，配以铝合金一字型暗拉手，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理。

其它：各部分结构牢固、稳定、一般力量的冲击无移位及明显晃动现象。可在桌面上安装铝合金材料的线槽，以满足电源线、网络线、电话线等综合布线要求。也可安装铝合金材料的单面或双面桌式电源盒。配主机柜及键盘托。预留检修门。

（4）器皿柜（全钢结构）

【柜体】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。

【层板】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化，4块活动层板分别冲￠30mm、￠50mm、￠70mm、￠100mm的圆孔（如有特殊要求，可根据需求定制）。

【视窗】采用5mm厚钢化玻璃，四周钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度固定；

【铰链】采用锌合金铰链；

【拉手】采用pp名片式扣手；

【地脚】采用工程防水调整脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点。

（5）通风药品柜

【柜体】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。

【层板】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4块层板。

【视窗】采用5mm厚钢化玻璃，四周钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度固定；

【铰链】采用锌合金铰链；

【拉手】采用一字拉手；

【地脚】采用工程防水调整脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点。

【附件】顶部φ160圆孔，可选带排风装置。

（6）药品柜

【柜体】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。

【层板】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4块层板。

【视窗】采用5mm厚钢化玻璃，四周钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度固定；

【铰链】采用锌合金铰链；

【拉手】采用一字拉手；

【地脚】采用工程防水调整脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点。

【附件】顶部φ160圆孔，可选带排风装置。

（7）仪器柜

【柜体】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化。

【层板】采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）、环氧树脂喷涂以及烘箱高温固化；4块层板。

【视窗】采用5mm厚钢化玻璃，四周钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度固定；

【铰链】采用锌合金铰链；

【拉手】采用一字拉手；

【地脚】采用工程防水调整脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点。

【附件】顶部φ160圆孔，可选带排风装置。

（8）全钢通风柜

通风柜（全钢型）：分为上箱、台面、下箱三部分

台面部分：配25mm厚优质环氧树脂台面或25mm厚实验室专用陶瓷台面（注：本次招标清单里面有12台通风柜为榕德陶瓷台面），四周做止水口。配台PP材质一体成型水槽，台雄单联上水嘴。

上箱部分：（1）外壳采用1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

（2）内衬板、导流板：采用6mm厚耐酸碱的抗倍特板制作，三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布，确保不同比重气体均能有效排出。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。并在内衬板及导流板预留蒸馏架固定装置。

（3）视窗为5mm厚安全防暴钢化玻璃，可以利用滑轮及配重上下开启，停于任意位置，视窗配重利用滑轮组连接，保证视窗的平稳开、关。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢。视窗玻璃可根据需要采用固定整体式或三块移动式设计。

（4）立面上设有日光灯开关、风机开关。电路配带过载及短路保护装置。

（5）通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。

（6）面风速0.3-0.5m/s，噪音±60dB。面风速与通风系统配套。

(7）照明：采用隐藏式照明方式， 30W日光灯，台面照度达到400LUX。

（8）插座：采用国产优质多功能万相插座(10A、13A、16A)。

下箱部分：

（1）外壳采用1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，内衬6mmPVC板加以铆钉紧固。

(2)水、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱及过载保护装置，以保证通风柜内用电安全；

(3)铰链：专用模具三合一锌合金旋转式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

（9）试剂架：

试剂架：试剂架立柱：采用60*120*1.2mm优质冷轧钢板，折弯、冲孔，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，每15mm有一调节孔位。

试剂架层板（两层层板）：采用12mm厚玻璃层板，四周磨边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配Ø12.7mm玻璃纤维管，以防止试剂瓶跌落。

（10）全钢桌上型通风罩

全钢结构，上箱体全部采用1.2mm冷轧钢板拆弯成型，经酸洗，磷化，去油，表面环氧树脂喷涂处理；平衡上下推拉玻璃门，可停留任何位置；二侧采用钢化玻璃。

（11）五金配件及其它

采用自吸式铰链、110度伸展角度，开合达八万次以上。达到国家五金行业标准,耐腐蚀性能强。

把手：采用铝合金一字型暗拉手带堵头，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

滑轨：采用1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的自吸式静音滑轨，开合达五万次以上，表面经喷塑处理。

合页：185o-105o开启度，材质为304不锈钢。

螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。

封边条：为优质PVC材质。

连接件：采用工程塑料（ABS）拼装件与钢制三套件合用。

地脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化；可调节（0—50mm）；需耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长，防震效果需低至14Hz频率干扰；

水嘴：实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

水槽：PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。

下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。

顶式吸风罩：优质玻璃钢一体成型。

滴水架：PP材质附PP滴水棒，滴水棒可调节间距，设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。

台式洗眼器：铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。

线槽：选用高80mm梯形线槽，由铝合金型材一次拉伸成型，附多功能插座。

配电：10A 220V或15A 380V多功能插座，乳白色，适合各种仪器插头。

二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标供应商应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标供应商提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂免费质保，质保期：实验室家具,质保期为5年，通风系统：质保期为5年；通风系统风机：质保期为终身保修。质保期从货物验收合格后算起。

四、验收

中标供应商和采购人双方共同实施验收，同时验收工作由第三方专业的检测单位进行并出具验收合格报告。中标供应商必须确保整体通过采购人的验收，结果和验收报告经双方确认后生效，所发生的验收费用由中标供应商承担。

质保期内出现质量问题，中标供应商及时修复，修复完成后，采购人再次进行验收，验收合格后，质保期自验收合格起顺延；贰年内无质量问题后支付质保金，如再次出现问题，处理方式同前。

五、报价说明

本项目报投标总价，总价包含完成本项目所有内容应有的一切费用。

六、样品

1、投标供应商在递交投标文件的同时，同时提供下述样品供评审参考，根据投标供应商所提供样品情况进行综合评分。

陶瓷面板（20*20cm）1块、环氧树脂面板（20*20cm）1块、变频控制器1个、PP风管（20cm长，Φ=20cm）1根。

2、排名第一的中标候选供应商的竞标样品将由采购单位封存作为履约验收的标准；其余投标供应商的样品，将在评审结束后退还，由投标供应商自行取回。

3、投标前，投标供应商应按招标文件规定准备投标样品。并在样品上标记以下信息并加盖投标供应商公章：

（1）“安庆师范大学化学楼通风系统及实验台柜采购安装项目”（投标供应商全称）样品；

（2）名称、品种、规格等详细信息。

4、投标时，投标供应商应随投标文件提交样品并送达指定地点，项目负责人负责核对。出现下述情况，项目负责人不予接收投标样品：

（1）投标文件递交截止时间后提交样品；

5、投标样品送达地：同开标地点。