# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子力显微镜 （进口） | - 工作条件： - 1.1 电力供应：220 VAC (±10%), 50 – 60 Hz, 单相, 交流电压的稳定性：+/-10%； - 1.2 工作温度：15°C – 25°C (59° – 77°F)； - 1.3 工作湿度：30 – 60% (非冷凝)。 - 设备用途：采用模块化设计，一个系统能为多学科联合使用，覆盖应用面广。该原子力显微镜（SPM）应能满足学科建设的需要，具有多学科联合使用、多功能测试的“平台”性能。该SPM系统不仅具有高分辨地测试微结构的形态的基本功能，而且具有高分辨率高灵敏度地测试电、磁信号的功能；不仅能够在大气环境下进行有关性能的检测，而且能够在可控气氛（如惰性气体、特殊气体、腐蚀气体、有害气体等等）和液体中进行特殊测试；即可以对各类样品进行形貌检测，又可以进行多功能的力学测试。 - 技术规格： - *3.1分辨率 ：用原子力显微镜(AFM)模式对云母样品进行5~10nm范围的扫描成像，测量图像中相邻云母原子的间距值；无需傅里叶转化就可以获得清晰的云母原子像，*要求测量值在： 0.50~0.55nm范围内。需提供原厂对样品的测量图像与数据资料复印件作为评审依据。 - 3.2整机噪音：≤ 0.2Å。 - 3.3 测试主平台： - *3.3.1 该测试平台必须为探头三维移动，样品固定不动的成像方式。 - *3.3.2提供专用的探头：提供探头面积23 mm2和12度的探针角度。 - *3.3.3提供专用的样品台：厚度小于5mm，带有磁性固定溶液池的装置。 - *3.3.4提供专用的溶液池：直径20mm。 - *3.3.5提供专用的透光样品台，光源必须可以上置和下置。 - 3.4 工作模式： - 3.4.1 接触式原子力模式 - 3.4.2 轻敲模式 - 3.4.3 抬高模式 - 3.4.4 力曲线及力谱线 - 3.4.5 相位成像 - 3.4.6 横向力显微镜 - 3.4.7 磁力扫描模式 - 3.4.8 静电力扫描模式 - 3.4.9表面电势成像模式 - 3.4.10Q-control功能 - 3.4.11纳米刻蚀及操纵功能 - 3.4.12 气氛控制功能 - 3.4.13变温控制功能 - 3.4.14液体环境工作模式 - 3.4.15液体环境力调制测量模式 - 3.4.16高次谐波成像模式。 - 3.5 扫描器：多用途扫描器：（提供≥两个多功能扫描器，且均能用于上述模式的成像）：*3.5.1 高精度扫描器，XY方向达到9微米，Z方向达到2微米。 - *3.5.2低干涉XYZ控制大范围扫描器：成像范围：XY向90um*90um，Z 向大于10um。 - *3.5.3 单一扫描仪需能满足所有模式应用，包括高分辨率，具备探针扫描的扫描器，不接受样品扫描的扫描器；扫描过程中样品为静止状态。 - 3.5.4 Z方向噪声水平: <0.2Å。 - *3.5.5 Z方向大于10um - 3.5.6扫描控制：XY方向：≥24位控制, Z方向：≥24位控制。 - 3.5.7 所有扫描器如因漏液损坏，提供≥5年的免费质保。 - 3.6环境控制系统： - 3.6.1上部扫描成像且用密封条将扫描硬件部分与成像环境隔开； - 3.6.2气氛控制：可以通入任何样品和探针能承受的气体； - *3.6.3可通入湿度气体：相对湿度 2%-98%； - 3.6.4液相控制：可进行溶液下成像，不漏液； - 3.6.5 温度控制：最高250度，控温精度0.1度； - *3.6.6提供能原位制样、实时控制湿度、气氛、溶液下成像的气氛腔；需提供原厂测量图像与数据资料复印件作为评审依据。 - 3.7样品台： - 3.7.1标准样品尺寸：35mm*35mm*15mm； - 3.7.2可以垂直放入各种高度超过50mm的柱状样品； - 3.7.3可以直接放入各种长度超过50mm的条状样品； - 3.7.4可以直接放入培养皿进行溶液成像； - 3.7.5透光样品可以从下部和上部进行光照射，便于样品定位。 - 3.8内置三锁相快速扫描功能的控制器 - 3.8.1 64G的RAM和60MHz的峰值速率来进行算术运算 - 3.8.2扫描速度：0.1~100Hz； - 3.8.3数据采集：从256×256到8096×8096， - 3.8.4测量数据通道:32通道； - *3.8.5独立设置的内置的三锁相通道，频率范围从0.1Hz到 6MHz，3dB的噪音水平 - 3.8.6频率分辨率：0.009Hz - *3.8.7输出带宽：80Hz,100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,5kHz, 10kHz, 20kHz。振幅驱动控制：16-bit，0.3mV的分辨率。 - 3.8.8相位驱动控制：12-bit，0.088 degrees的分辨率 - *3.8.9 XYZ三向24bit/215V控制 - 3.8.10针尖自动逼近样品，三个马达控制逼近过程，同时这三个马达可分别手调。 - 3.9拓展功能 - *3.9.1必须能与蔡司的激光共聚焦显微镜联用。 - 3.9.2 必须能与PNA（N5230C）联用。 - 3.9.3 原装仪器操控品牌计算机1台（配套19吋2台显示器）。 - 3.9.4 扫描探针：200根（原装进口）。 - 3.9.5 国内配套在线式UPS稳压电源1台：额定容量3Kva/2.1kW，输入电压115-300VAC，输入频率40-60Hz（软件可调），输出电压220×（1±2%）VAC，输出频率50×(1±0.2%)Hz，输出波形为正弦波，备用时间（满载/半载）>5'/15'；电池形式为阀控式免维护铅酸蓄电池，转换时间为零中断，超载能力110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路、150%以上维持300ms，通信接口RS-232 + Intelligent Slot，操作温度和湿度0℃～40℃、20％～90％。 - 3.9.6 配备品牌激光打印机1部：最高分辨率：1200 dpi有效输出质量 (600 x 600 dpi分辨率)；打印速度：黑白，标准，A4：高达 14 ppm；内存：2 MB RAM；接口：高速 USB 2.0 端口；支持纸张尺寸：主输入纸盒：147 x 211到216 x 356毫米；输入插槽：76 x 127毫米到216 x 356毫米；letter、legal、executive、信封(10号，Monarch)；A4、A5、B5、明信片、 信封(C5、DL、B5)，电源：220到240 VAC (± 10%)、50/60 Hz (± 2 Hz)、2安培。 - 3.9.7 配备仪器工作间控制仪器使用温度的品牌壁挂式空调1台：制冷类型：冷暖，匹数：正1.5匹，定频/变频：变频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积：约16-24㎡，制冷量：3500(450-3800)W，制冷功率：1110(160-1450)W，制热量：4500(800-5100) W，制热功率：1500(190-1755) W，电辅加热功率：1000W，内机噪音(dB(A)：19/24/33/38/42；外机噪音(dB(A)：≤51，循环风量：630 m3/h，扫风方式：上下扫风，制冷剂：R32，电压/频率：220/50（V/HZ）。 - 3.9.8 仪器验收合格后免费提供一次移机安装、调试服务。 - 技术服务 - 4.1设备安装、调试和验收和服务：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在20个工作日内完成。 - *4.2保修期：卖方提供整机一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起，其他部件以招标文件规定的时间，其中所有扫描器提供≥5年的免费质保。 - 4.3维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决。 - *4.4投标文件中须提供所投产品的原厂彩页并加盖投标人公章；本项目的原厂授权书和原厂售后服务承诺书在合同签订前由中标人提供给采购人。 - *4.5 *号参数为重点指标，必须满足采购要求。 - 4.6 数据处理系统（2套，以下为一套的具体参数）：操作系统:Windows，主板芯片组:Q150，显卡类型:2G独立显卡,声卡:集成声卡,网卡:802.11AC无线局域网卡/蓝牙4.0/集成千兆网卡,酷睿六代i7处理器,速度:3.4 GHz,CPU:i7-6700,核心数:四核,三级缓存:8MB,显示芯片:R7 350,显存容量:独立2GB,内存容量16GB,速度DDR3,插槽数量2个,最大支持容量16GB,硬盘容量192G SSD+SATA 1T,显示器尺寸:23英寸宽屏,分辨率1920×1080,ESATA热插拔硬盘仓,USB3.0。 | 台 | 1 | 进口设备 |
| 说明： - 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等； - 2、进口设备中标人供货时需提供海关报关单等证明材料。 本次采购最高投标限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00元） |  |  |  |  |  |