第一包：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪（进口） | - 制造生产商具有微波仪器设计和制造的ISO9001证书（投标时须提供复印件加盖投标人公章）。符合EPA3051、3052方法标准； 2.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理16个土壤、大气、污水等品； 2.2 主机设计： 2.2.配置一体化打印机，可实时在线打印功率，温度，压力等数据和曲线，同时可打印系统参数和方法； 2.2.2微波源采用专业磁控管设计，输出功率≥1500W（符合IEC705methods），微波能量垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀； 2.2.3主机配备接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等,可配制标准键盘可实现样品名称等快速输入。 2.3操作系统： 2.3.1采用开放式linux操作平台，实现一键触摸式消解 2.3.2中文操作界面 2.3.3 内置EPA、GB等通用方法。 2.3.4内置影音系统，双声道扬声器结合内置中文视频培训教程和帮助文件,方便用户应对操作人员变化等情况。 2.4 控制系统； 2.5无需任何消耗品，如防爆膜。 2.6. 消解罐组件： - 同时采用非金属防爆膜和自动排气双重泄压方式，保证操作安全和样品完整性。 2) 外罐为高强度宇航复合纤维材料，最大耐压10000psi，最大耐温600℃。 3) 单独风冷的时间少于15min，冷却过程中禁止带压操作，避免危险。 4）内罐材料TFM，最高温度≥290℃，最高压力≥1400psig，反应容器体积≤55mL。 配置要求： 微波消解系统主机：1套 红外温度控制系统：1套 全罐压力监控系统:1套 消解罐组件:1套（含16位55ml TFM反应罐等全部组件） 三、售后服务 1、 保修期：仪器、设备保修1年(投标时考虑此项费用)，质保期外设备使用寿命期提供有偿维修（费用另计）。 2、 服务响应时间：在接到故障保修电话后，2－4小时内响应，24小时内现场维修。 3、 人员培训：须为采购人人员提供正规免费培训。有厂家直接专业服务工程师人员，确保客户能正常使用仪器。 原装进口，投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖原厂厂家或中国总代理公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商或中国总代理的授权书及售后服务承诺函原件。 配置打印机要求：彩色激光打印机：打印速度，黑白：高达16页/分钟（A4） ；彩色：高达4页/分钟（A4） 最大内存：8MB HDMI接口,1个高速USB2.0 处理器：266MHz 进纸盒容量：150页进纸盒 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超微量分光光度计（进口） | 1.波长范围: 190-840 nm； 2.波长精度: 1 nm； 3.分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； 4.其它: 1 mm 光程长度（可自动调整到0.05mm）； 5.检测下限：2 ng/μl（dsDNA）； 6.检测上限：15000 ng/μl（dsDNA）； 7.吸光率精确度：0.002 absorbance (1mm光程)； 8.吸光率准确性：2%(at 0.76 at 257 nm)； 9.吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm光程)； 10.核酸检测周期：< 5s； 比色杯参数： 光束高度：8.5mm 加热：37℃±0.5℃ 搅拌速度：150－700rpm 光路径：10，5，2，1mm 光吸收范围：0.008－1.5A 检测下限：0.4ng/ul(dsDNA) 检测上限：750ng/ul(dsDNA) 检测周期：〈3秒 售后服务 1、 保修期：仪器、设备保修1年(投标时考虑此项费用)，质保期外设备使用寿命期提供有偿维修（费用另计）。 2、 服务响应时间：在接到故障保修电话后，2－4小时内响应，24小时内现场维修。 3、 人员培训：须为采购人人员提供正规免费培训。有厂家直接专业服务工程师人员，确保客户能正常使用仪器。 原装进口，投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖原厂厂家或中国总代理公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商或中国总代理的授权书及售后服务承诺函原件。 配置电脑一台，要求：CPU: Intel 酷睿i5 4460 CPU频率 3.2HZ，内存容量8GB，内存类型：DDR3，硬盘：1TB，硬盘7200转，显卡类型：性能级独立显卡，显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 750ti，显存容量：2GB，有线网卡：1000Mbps以太网卡，显示器为21英寸。 打印机一台：配置要求彩色激光打印机：打印速度，黑白：高达16页/分钟（A4） ；彩色：高达4页/分钟（A4） 最大内存：8MB HDMI接口,1个高速USB2.0 处理器：266MHz 进纸盒容量：150页进纸盒 打印机在投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖厂家或中国总代理公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商或中国总代理的授权书及售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等； 2、中标公示期满（无异议）后15日内，向采购人提供进口报关单。逾期未提供的，视为自动放弃中标资格，已发放中标通知书的，中标通知书自动失效。若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿； 第一包采购最高投标限价：人民币贰拾玖万元整（￥290000.00元） |  |  |  |  |  |

### 第二包：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪（进口） | 1)主机： 1.粒度测试范围：0.01-3500微米。 2.光源：主光源为波长633纳米的高稳定气体激光器，辅以波长 470纳米的10mW独立固体蓝光光源。 须在彩页中体现。 3.全量程采用单一透镜实现0.01-3500微米的测量,不得采用多镜头技术。须在彩页中体现。 4.测量速度:采样频率为10,000次/秒, 采样频率在软件上有具体显示；用户可自由设置测量时间。 5.重复性误差≤±0.5%， 准确性误差≤±1%。 6.采用专利反傅立叶光路设计 7.检测器：采用非均匀交叉面积补偿扇形排列专利技术，辅以 前向、侧向、大角度和背向辅助检测器，使激光衍射光路检测角度达0.015～144。 8.仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立。 9.分散器： 9.1湿法样品分散系统由两部分组成：湿法分散器和配对的插拔式样品池。 9.2玻璃检测窗在样品池中，并采用插拔式设计，以便不同湿法分散器间快速切换和玻璃检测窗清洗。 9.3全自动湿法分散器，分散器容积400-1000ml可变，内置离心泵,桨式搅拌和在线超声探头；泵速，搅拌速度和超声强度连续可调。 9.4超声模式可选持续或脉冲方式 9.5分散器能兼容除少数氟利昂外的所有溶剂。 9.6分散器内置温度探头，自动测定样品的温度。 9.7分散器内置LED灯，方便客户观察样品的分散状态。 2)软件： 能提供同时包括中、英文版本的应用软件的光盘及中、英说明书。 配置电脑一台，要求：CPU: Intel 酷睿i5 4460 CPU频率 3.2HZ，内存容量8GB，内存类型：DDR3，硬盘：1TB，硬盘7200转，显卡类型：性能级独立显卡，显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 750ti，显存容量：2GB，有线网卡：1000Mbps以太网卡，显示器为21英寸。 打印机：配置要求配置要求彩色激光打印机：打印速度，黑白：高达16页/分钟（A4） ；彩色：高达4页/分钟（A4） 最大内存：8MB HDMI接口,1个高速USB2.0 处理器：266MHz 进纸盒容量：150页进纸盒 打印机在投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖厂家或中国总代理公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商或中国总代理的授权书及售后服务承诺函原件。 三、售后服务 1、 保修期：仪器、设备保修1年（投标时考虑此项费用），终身维修 2、 服务响应时间：在接到故障保修电话后，2－4小时内响应， 24小时内现场维修。 3、 人员培训：须为采购人人员提供正规免费培训。有厂家直接专业服务工程师人员，确保客户能正常使用仪器。 原装进口，投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖原厂厂家或中国总代理公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商或中国总代理的授权书及售后服务承诺函原件。 能提供同时包括中、英文版本的应用软件的光盘及中、英说明书。 | 台 | 1 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等； 2、中标公示期满（无异议）后15日内，向采购人提供进口报关单。逾期未提供的，视为自动放弃中标资格，已发放中标通知书的，中标通知书自动失效。若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿； 第二包采购最高投标限价：人民币肆拾万元整（￥400000.00元） |  |  |  |  |  |

### 第三包：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5采样器 | 1、符合国家环保部最新标准； 2、可切换PM10、PM2.5、TSP切割器，采用国际通行的100L/min恒流采样设计。 3、能全天候工作，有效隔绝外界因素对样品的污染，仪器可更换玻纤、石英、PTFE等不同材质的Φ47mm滤膜。 4、自动检漏，装配高精度户外温湿度传感器，可选配高精度超声波气象五参数仪。 5、拥有海量内存空间，每5min记录流量、温度、大气压、标况、体积，保存三年以上数据。 6、采样数据通过USB和RS232接口导出。 7、可输入采样地点、人员，预设采样全过程，并可随时查询。 8、微电脑控制，自动调节采样流量恒定在100L/min，偏差±10%时自动停机。 9、内置7寸触摸彩屏，全中文菜单，易于操作，换膜轻松无误差。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双稳定时电泳仪(配套电泳槽) | 技术参数： 并联输出：4组；输出范围(显示分辨率)：6-600V(1V)，4-400mA (1mA)，240W； 配件：配套琼脂糖水平电泳槽电泳槽：DYCP-31BN（2组），DYCP-31DN（1组）。 主要特点： 在工作状态中，可以实时微调； 微电脑智能控制； 液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间； 采用开关电源输出； 具有存储记忆功能； 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。 DYCP-31BN电泳槽基本参数： 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；试样格：6、8、11齿，1.5mm厚；11齿，1.0mm厚；缓冲液总容量：约120ml。 DYCP-31DN电泳槽基本参数：外型尺寸（L×W×H）：约310×150×90mm； 凝胶板规格(L×W)：约60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm； 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6齿,8+18齿(1.5mm厚)； 2+3齿(2.0mm厚)； 缓冲液总容量：约650ml；重量：1Kg。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 微型离心机 | 技术参数：电源：220V 50HZ；功率：30W；转速：7000转/分； 离心量：1.5ml×6； 特点： 1、执行常规低速操作，减少昂贵的高速离心机的使用频率。 2、可以作为同位素专用离心机使用，以减少高速离心机的污染机会。 3、透明拱型上盖，可以及时观察离心情况。 4、触压式开关，使用方便，盖上盖子即开始离心，打开盖子自动 停止。 5、特别适用于将沾在管壁的溶液收集至管底的低速离心操作。 6、内置温控器，仪器长时间工作电机温度生高会自动切断电源，保护电机的使用寿命。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1、多功能性：适合各种试管与容器，无论自动还是手动的混合方式； 2、自动或点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式，可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合； 3、稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台； 4、转速范围：600-3200rpm； 5、整体金属铸造，橡胶底脚； 6、标配含：主机+杯式垫片+3英寸平板垫片； 7、计时功能：自动与点振混合方均可选择计时功能；点振混合方式：1-60秒。 自动混合方式：1-60分或连续运转。 方便性：无需看表计时，无论自动还是点振混合方式，达到设 定时间自动停止。 重复性：被设定的时间始终是恒定的。 精度偏差：±5%；重复性偏差：±l%。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 暗箱式紫外灯 | 技术性能：1、采用全封闭式电暗箱设计，可在明室观察； 2、防紫外线观察窗； 3、无影设计； 4、工作环境温度：5—40℃； 5、反射灯可以调整角度；、 6、据有过流\过压保护； 7、配数码相机照像装置。 8、两侧配有切胶孔，方便切胶。 技术参数： ⑴电源电压：220V 频率50HZ； ⑵上面折射紫外光源：短波254nm 长波365nm； ⑶上面折射紫外光源功率：配2只或4只灯管，功率12W ； ⑷反射滤光片：约50×200mm； ⑸观察口镜玻璃尺寸：约160mm×80mm； ⑹底部透射光源：中波302-312nm（可任选）； ⑺光源功率：64W ,透射紫外灯管8只； ⑻透射滤光片面积：150×200mm，可见光透射面积（需要另配）：250X200mm；⑼灯管寿命小时：≥5000小时 | 台 | 1 |  |
| 6 | 水准仪 | 精度：每公里往返标准偏差1毫米，水平精度1毫米/30米； 角度测量：360° 放大倍率：30+ 工作范围：120米 最短聚焦距离：0.3米 防水防溅保护：IP54 单套配置：主机1台，水准仪木脚架1支，5米塔尺1支 | 台 | 6 |  |
| 7 | 经纬仪 | 1、望远镜成像：正像，放大倍率：30X,有效孔径：45mm,分辨率：3"，最短视距：1.4米，乘常数：100，加常数：02、 测角部分精度：2"，最小显示读数：1"/5"可选；编码盘直径：79mm。 2、激光对点器波长：630-670mm，激光点直径：3mm/1.5米，功率<0.9mw 3、自动垂直补偿器：补偿范围±3′单套配置：主机1台，经纬仪铝脚架1支，3米花杆1套。 | 台 | 6 |  |
| 8 | 全站仪 | 1、望远镜 成像：正像 放大倍率：30× 物镜有效孔径：50mm 分辨率：3″ 视场角：1°30′ 最短视距：1m 2、角度测量测角方式：绝对编码测角技术 光栅盘直径：79mm 最小显示读数： 1″／5″可选 精度：2″ 3、距离测量单棱镜： 5km 反射片：1km 无反射镜（白色）：1000m 棱镜：±(2＋2×10-6•D)mm 无棱镜：0-300m ±(3＋2×10-6•D)mm 无棱镜：300-600 ±(5＋2×10-6•D)mm 无棱镜： ＞600m ±(10＋2×10-6•D)mm 4、系统综合参数 补偿器：双轴液体光电式电子补偿器 ，工作范围：±7′ 精度：１″ 气象改正：输入参数自动改正 反射棱镜常数改正：输入参数自动改正 温度气压改正：温度气压传感器自动改正 5、水准器、光学对点器、显示器长水准器：30″／2mm、圆水准器：8′／2mm 成像：正像 放大倍率：3× 调焦范围：0.5m～∝ 视场角：5° 显示器类型：320*240点阵高清高亮显示屏，3.0英寸 6、机载电池 电源：可充电镍氢电池 电压：直流6V 连续测距测角：8小时 7、联机功能 可通过数据线连接主机，移动终端能通过蓝牙连接到全站仪，在移动终端上实现测量操作。 8、附件：木脚架一副，2.15米对中杆一根，单棱镜头一个。 供货商需提供全站仪彩页。全站仪整机质保三年（投标时考虑此项费用）。 投标时须提供样品进行上述功能演示。 | 台 | 6 |  |
| 9 | GPS-RTK | 1+1套机（带电台+手簿） 1、接收机跟踪特性： 支持倾斜测量，电子水泡和倾斜补偿， 支持云服务；GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5； GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3； BDS：B1，B2，B3； GIOVE-A：GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B； SBAS: L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星）； 2、精度可靠性： 静态测量精度：±（2.5 mm + 0.5mm/km×d）（d为被测点间距离，km）； 动态测量精度：±（10 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）； 3、无线通讯：蓝牙：内置Bluetooth 2.1 + EDR，采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙 自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）； Wifi：内置IEEE 802.11b/g； 网络通讯：WCDMA3.5G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE(可扩展4G)；同时具备可定制CDMA2000/EVDO 3G通讯的功能；UHF电台：内置收发一体 0.5W/2W ； 通讯协议：TrimTalk450S, TrimMark3与国际电台互通，可定制国内主机互通； 4、物理及电源特性：重量≤1kg，体积≤1.2L； 两块可卸锂电池， 3400mAh；外接电源： 9-25V直流，带过压保护； 接口：5PIN LEMO 外接电源接口+RS2327PIN LEMO RS232+USB1个 网络/电台数据链天线接口SIM卡卡槽； 5、内存及数据： 内置存储：4 GB内部存储器，3年以上原始观测数据 (大约1.4 MB/日)，基于每15秒钟从平均14颗卫星上记录； 差分数据格式：CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、 RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出； GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、 Trimble GSOF；网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议。 6、环境指标：防水防尘：IP67 湿度：抗100%冷凝；跌落：抗2米随杆跌落；工作时，可承受到 40G10毫秒锯齿波冲击试验。 7、标配一套正版网络版三节点数字化地形测量成图软件 7.1软件平台： 基于AutoCAD图形平台，支持AutoCAD、中望CAD各个版本。 采用ObjectARX开发技术； 操作系统：windows xp/vista/windows7 32位、64位。 7.2数据接口： 数据输入接口：读取主流型号全站仪数据，支持手工录入； 数据输出接口：输出arcgis的shp格式、输出mapinfo的mid/mif 格式、输出国家空间矢量格式vct。 7.3功能要求： 图示标准、地籍处理、土地利用信息处理、DTM生成及三维模拟、 工程应用、城市部件调查、质量检核、 对象编码及过滤等功能。 版权要求：软件具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"（投标时提供复印件加盖投标人公章）； 投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖原厂公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商的授权书及售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 气相色谱仪 | 柱箱最高使用温度 420℃；最高程序升温速率 39.9℃/min ； 程序升温阶数 5阶； 火焰检测器(FID)检测限 Mt ≤1×10－11 g/s ； 热导检测器（TCD）灵敏度 S≥2000mV. mL；电子捕获检测器 （ECD） 检测限≤2×10－13 g/s ；氮磷检测器（NPD） 检测限氮 Mt ≤5×10－11 g/s; 磷 Mt ≤5×10－12 g/s ； 火焰光度检测器（FPD）硫 Mt≤5×10－11g/s ；磷 Mt≤2×10－12 g/s。 色谱主机可同时安装三种检测器，高精度、高可靠的温控系统 采用 微处理器的温度控制电路，温度控制精度均在0.1℃，显示精度可达0.01℃ ； 三大保护 1：过温保护，各温度超过实际最大值时自动断电保护 2：过流保护3：死机保护各加热区出现短路、断路等意外情况导致 仪器或操作系统死机时仪器可自动切断电源并报警。＊仪器采用模块化设计可根据不同分析需求配备不同检测器和进样系统，所有检测器、进样器采用插入式设计方便安装、升级和维护、教学演示。 ＊气路氮气、氢气含电子数字流量控制显示组件，显示（0-500ml/min）、（0-1000ml/min）＊气路控制部分外置，各气路控制系统独立，气流比调节直观易懂，方便检漏及维护。 配置要求:气相主机含FID、TCD、毛细管进样口、填充柱进样口二套、 色谱工作站，空气发生器（2000l/min）, 氢气发生器（500ml/min）,氮气钢瓶和减压阀各一套； 毛细管柱SE-30一支，一年色谱消耗品包一套 （进样垫500个、石墨垫200个，石英衬管5支、三通总成5套、 1ul\10ul各5支、不锈钢气路管10米、氟胶密封圈200个）。 投标时提供产品彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品彩页加盖原厂公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商的授权书及售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 瓦呼仪 | 使用温度－室温~50℃。 恒温精度一定温後，槽内各点温度稳定在±0．1℃。 槽内水质一自来水或其它清洁的水。 摆动频率一10~~120次/分钟内无极调速。 运动形式—弧形往复运动。 摆动幅度一10º~11．5º(无级)；10．5º~14．5º(无级)；11．5º~17．5º (无级)；16º~21．5º(无级)。 电源—单相50赫220V。8．电流加热5A，恒温2A，最大总电流<8A。 | 台 | 2 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 第三包采购最高投标限价：人民币叁拾壹万元整（￥310000.00元） |  |  |  |  |  |