# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 安庆师范实验台柜配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 （单位：mm） | 数量 |  | 单位 |  | 招标技术参数 |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学法准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 |  | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 物化准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 |  | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 教学法实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 4 |  | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 边台 | 4550*750*850 | 1 |  | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 |  | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 8 |  | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 4 |  | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 8 |  | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 三口龙头 |  | 9 |  | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 9 |  | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 2 |  | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 9 | 电源盒 | 180*80*80 | 5 |  | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 |  | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 电源盒 | 180*80*80 | 5 |  | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 |  | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 三口龙头 |  | 1 |  | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 |  | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 5 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 |  | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 |  | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 单口洗眼器 |  | 1 |  | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 8 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 8 |  | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 |  | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 分析基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 边台 | 3550*750*850 | 4 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 8 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 |  |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 |  |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 三口龙头 |  | 40 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 40 | 套 |  |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 9 | 电源盒 | 180*80*80 | 16 | 套 |  |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 |  |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 5 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 |  |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 7 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 8 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 无机基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 边台 | 3550*750*850 | 4 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 8 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 |  |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 |  |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 7 | 三口龙头 |  | 40 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 40 | 套 |  |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 9 | 电源盒 | 180*80*80 | 16 | 套 |  |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 研究生实验室（分析1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 9 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 研究生实验室（无机1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 9 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 研究生实验室（无机2、3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 2 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 8 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 4 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 9 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料化学仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 6000*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 仪器台 | 5000*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 4 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 5 | 电源盒 | 180*80*80 | 11 | 套 |  |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |
| 材料化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 |  |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |
| 5 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 |  |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |
| 7 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 8 | 药品柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理式铰链 |
| 9 | 器皿柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |
| 10 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |
| 材料化学基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 边台 | 4500*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 7 | 三口龙头 |  | 36 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 36 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 10 | 单口龙头 |  | 128 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 11 | 杯槽 | 250*150*150 | 64 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 12 | 电源盒 | 180*80*80 | 20 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（物化1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 |  | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（物化2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 研究生实验室（材化1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 |  | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（分析3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 |  | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有机化学仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 5000*750*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 4 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 有机化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4500*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1000*750*850 | 1 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 三口龙头 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*750 | 1 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 5 | 滴水架 | 550*400*108 | 1 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 仪器柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 8 | 药品柜 | 900*440*1800 | 2 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 9 | 器皿柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 有机化学基础实验室1、2、3、4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 16 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 边台 | 4500*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 3 | 水槽台 | 1000*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 4 | 水槽台 | 1500*750*850 | 32 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 5 | 试剂架 | 4000*400*750 | 16 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 6 | 滴水架 | 550*400*108 | 32 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 7 | 三口龙头 |  | 36 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 36 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 8 | 单口洗眼器 |  | 8 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 10 | 单口龙头 |  | 128 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 11 | 杯槽 | 250*150*150 | 64 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 12 | 全钢桌上型通风罩 | 4000*1500*1500 | 16 | 套 |  | 四周透明钢化玻璃，立柱及其它部位采用1.2mm厚冷轧钢制作。 |  |
| 13 | 电源盒 | 180*80*80 | 16 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（有机1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 |  | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（有机2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 研究生实验室（有机3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 |  | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |
| 研究生实验室（材料2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000*1400*850 | 2 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 2 | 水槽台 | 1400*750*850 | 4 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头。 |  |
| 3 | 试剂架 | 4000*400*750 | 2 | 组 |  | 钢玻结构，立柱120*60*750mm，层板：12mm厚钢化玻璃层板，栏挡采用玻璃纤维材质档条 |  |
| 4 | 滴水架 | 550*400*108 | 4 | 套 |  | 高密度PP材质，单面底部托盘中间设有排水孔 |  |
| 5 | 三口龙头 |  | 4 | 套 |  | 主体：加厚铜质；陶瓷阀芯 |  |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 4 | 套 |  | 采用PP材料一体成型，台下托底式安装，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 |  |
| 6 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  | 主体：加厚铜质；加厚铜质环氧树脂举涂层外加软性橡胶 |  |
| 7 | 单口龙头 |  | 16 | 套 |  | 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，陶瓷阀芯：90度旋转； |  |
| 8 | 杯槽 | 250*150*150 | 8 | 套 |  | 采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂 |  |
| 9 | 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 1 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 10 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 张 |  | 全钢结构，柜体采用1.2mm厚冷轧钢制作，台面配25mm厚环氧树脂台面，四周做止水口 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 900*440*1800 | 1 | 张 |  | 全钢结构，采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经酸洗磷化处理 |  |
| 12 | 操作边台 | 1200*600*780 | 10 | 张 |  | 钢木结构，40*60*1.5mm厚钢架制作，12.7mm（加边厚25.4mm）电子束固化抗微生物板制成的实芯理化板台面耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁抗化学试剂。柜体采用E1级18mm厚刨花板，边缘1.5mm厚PVC封边条封边处理，铰链：自吸式实验室专用铰链；导轨：采用自吸式导轨，拉手：采用铝合金一字型拉手配堵头 |  |
| 13 | 办公椅 | 五腿升降网面 | 10 | 张 |  | 五腿升降网面 |  |
| 14 | 电源盒 | 180*80*80 | 10 | 套 |  | 铝合金材质，每组配2只五眼电源插座 |  |

二、通风系统设计说明

（一）设计依据及参考标准

设计依据

1.1《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。

1.2《城市区域环境噪声标准》GB3096-95。

1.3《采暖通风设计要求与国家实验室建筑设计规范》。

1.4《简明通风设计手册》GB50194-2002。

1.5《全国通用建筑标准设计图集》

1.6废气排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

（二）工程概况

- 工程名称：安庆师范学院新建实验大楼

- 工程位置：安庆

- 工艺设计范围：化学实验楼实验室设备通风系统

- 实验室重点关注问题：

1）实验室废弃按有机废气、无机废气分类处理，排出实验室，使实验室内达到要求。

2）在设备厂确定后，需落实建设重量及安装基础，并经建构专业校核。

3）室内通风支管及风口的位置需根据现场天花防线进行适当的调整。

（三）工艺设计说明

- 通风系统有通风柜、顶式吸收罩、桌上型吸风罩、吊顶百叶排风口组成。实验室通风柜根据不同需求，排风量可为1800m/h；通风柜排风采用CAV定风量控制方式，阀门尺寸与设备接口尺寸或所接风管尺寸相同；

- 实验室房间控制参数；

*房间余风量根据房间最大通风量的20%确定，现场根据调试情况适当增减，负余风量表示排风量高于送风量，余风量从房间各种缝隙渗入，房间表现为微负压。

*最小换气次数根据房间用途不同，确定为8~14次/小时，最大不超过25次/小时

*排风管道主管道设计在最大风量时风速控制在12米/s，支管最大风量时风速控制在8m/s；

*实验室的补风为自然补风

- 气流控制方案说明

该方案中，教学实验室采用普通气流控制方案，打开风机后所有通风系统同时使用；通风柜采用CAV定风量控制，根据使用通风柜的数量不同调节风机的转速以达到节能作用。采用此方案，将安全实现前述的控制目标及系统性能，确保安全与节能的统一。

- 排风系统配置及材质要求

- 排风系统：

实验室排风系统的作用：是由风机产生的一定速度和体积的气流通过由风机分管等组成的封闭通道系统将室内局部产生的有毒有害烟尘或气体排到室外大气或净化装置中，以保证实验室内空气的清洁及室内环境对人安全无害。

排风系统的组成；本项目排风系统由以下部件组成：风机、风机减震台座、风管、风量调节阀、柔性接头、风管支架、消音器等。

- 排风量说明：

- 排风量：视窗开启高度0.5m，面风速保持0.5m/s情况下，应在《通风柜》JB/6412-1999技术标准规定的排风量范围内，实际排风量不得大于计算风量的5%，计算排风量=视窗宽度*视窗开启高度*0.5m/s*3600s。实验室通常换气次数8-25次/小时，根据不同实验室具体设定；

- 面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀。在视窗开启高度0.5m，面风速0.5m/s情况下，在视窗开启面积内，上下左右每隔0.3m处，取一个点测得的面风速，其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%。

- 通风柜阻力：通风柜移动门开启至最高位置时，在达到《通风柜》JB/6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下，通风柜阻力应小于或等于70pa。

- 排风设计说明

本项目共设计37套排风系统

- 二层：PF-1、PF-3为顶式排风共8个排风口1个通风柜，采用CAV定风量系统，通过PLC控制通风设备的开启；PF-2、PF-4、PF-5为顶式排风，共8个排风口，采用普通排风系统，打开风机后开启所有通风设备；风量由定风量调节阀调试成每个风口均匀风量。

- 三层：PF-6为顶式排风共8个排风口1个通风柜，采用CAV定风量系统，通过PLC控制通风设备的开启；PF-7、PF-8、PF-9为顶式吸风罩排风共8个排风口，采用普通排风系统，打开风机后开启所有通风设备；风量由定风量调节阀调试成每个风口均匀风量。

- 四层：PF-10、PF-11、PF-16、为顶式吸风罩排风共8个排风口，采用普通排风系统，打开风机后开启所有通风设备；风量由定风量调节阀调试成每个风口均匀风量；PF-12、PF-13、PF-14、 PF-17为通风柜及通风药品柜通过PLC控制通风设备的开启；PF-15为顶式排风共8个排风口1个通风柜，采用CAV定风量系统，通过PLC控制通风设备的开启；

（4）五层：PF-19、PF-23、PF-24、为顶式吸风罩排风共8个排风口，采用普通排风系统，打开风机后开启所有通风设备；风量由定风量调节阀调试成每个风口均匀风量；PF-20、PF-21、PF-22、 PF-25为通风柜及通风药品柜通过PLC控制通风设备的开启；PF-18为顶式排风共8个排风口1个通风柜，采用CAV定风量系统，通过PLC控制通风设备的开启；

（5）六楼：PF-26为罩上型吸风罩共8个吸风口及通风柜；采用CAV定风量系统，通过PLC控制通风设备的开启；PF-27、PF-28、PF-29、PF-33、PF-34、PF-35、PF-36、罩上型吸风罩共8个吸风口采用普通排风系统，打开风机后开启所有通风设备；风量由定风量调节阀调试成每个风口均匀风量；PF-30、PF-31、PF-32、 PF-37为通风柜及通风药品柜通过PLC控制通风设备的开启；

风量分配表：

| 房间 | 排风设备 | 数量 | 排风量（m3/h） | 总排风量(m3/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼 |  |  |  |  |  |
| 物化基础实验室1 | 百叶吸风口 | 8个 | 9600 | 11800 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 |  |  |
| 物化基础实验室2 物化基础实验室3 物化基础实验室4 | 百叶吸风口 | 8个 | 9600 | 9600 | 普通排风系统 |
| 教学法实验室2 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 11800 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |
| 分基础实验室1 分基础实验室2 分基础实验室4 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 9600 | 普通排风系统 |
| 教学法实验室3 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 11800 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 |  |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |
| 无机基础实验室2 无机基础实验室4 无机基础实验室3 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 9600 | 普通排风系统 |
| 无机基础实验室1 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 11800 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 |  |  |
| 研究生实验室（分析1） 研究生实验室（无机1） 研究生实验室（无机2） 研究生实验室（无机3） | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 | 6000 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1500) | 2台 | 1800 |  |  |
|  | 通风药品柜 | 1台 | 200 |  |  |
| 五楼 |  |  |  |  |  |
| 材料化学基础实验室2 材料化学基础实验室3 材料化学基础实验室4 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 9600 | 普通排风系统 |
| 材料化学基础实验室1 | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 11800 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 |  |  |
| 研究生实验室（物化1） 研究生实验室（物化2） 研究生实验室（材化1） 研究生实验室（分析3） | 顶式吸风罩 | 8个 | 9600 | 11800 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 |  |  |
| 六楼 |  |  |  |  |  |
| 有机实验室1 | 罩上型吸风罩 | 8套 | 1400 | 13400 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜（1800） | 1台 | 2200 |  |  |
| 有机实验室1 | 罩上型吸风罩 | 8套 | 1400 | 11200 | 普通排风系统 |
| 有机实验室2 有机实验室3 有机实验室4 | 罩上型吸风罩 | 8套 | 1400 | 11200 | 普通排风系统 |
| 研究生实验室（有机1） 研究生实验室（有机2） 研究生实验室（有机3） 研究生实验室（有机4） | 通风柜(1800) | 1台 | 2200 | 6000 | 采用CAV定风量变频系统 |
|  | 通风柜(1500) | 2台 | 1800 |  |  |
|  | 通风药品柜 | 1台 | 200 |  |  |

- 本通风系统采用PP风管制作，PP风管有良好的耐酸碱、抗老化作用。所有接口采用塑料焊接，能保证风管有良好的密封性；

- 每台通风柜面风速能达到0.5~0.6m/s；

- 排风风机采用经检验合格的PP离心风机，PP离心风机的优点是高防腐、低噪音、震动小、能耗低、高效能，风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、轴承座、皮带、皮带轮、避震器等配置而组成，组装后必须测试风机性能，性能符合法定要求，机组震动符合ISO2372 G4.5等级规范。

- 排风机需安装在屋顶，自配风机机底架。通风主管道有管井引出，风管接消音器，然后通过软连接与风机对接。保证所有室内管段及通风柜均处于负压状态，无气体外逸，以保障实验室的安全性。

①考虑到部分房间通风柜使用过程中并不是所有的通风柜同时开启，本通风系统采用变频控制及普通控制二种方案设计，变频系统每台通风柜或通风终端配备一个电动风量调节阀，使得每台通风柜可以单独开启、关闭。变频控制系统能有效节约能源，因为每套通风系统中，如果不是满负荷运转，风机的频率不是额定频率，风机的转速较慢，风机的功率就小，相对的能量损耗就少。

②为保障实验室的舒适性，所有通风系统采用降噪处理（安装微孔板筒形消音器），保证实验室内通风噪音达到60分贝以下。

- 变频系统设计：

- 系统组成：电动风量调节阀、交流变频器、PLC控制器、控制面板。

- 工作原理：当开启一台排风柜时，风阀开启触动辅助开关，给智能控制器一个信号，PLC控制器接到信号后，根据当前排风机开启数量（即接到信号的数量）发出一个相应的控制信号传递给变频器，变频器接到信号后10秒左右改变风机电源频率，使风机转速发生变化，直至每台正在工作的排风柜柜口风速至少达到0.5m/s为止；反之当关闭排风柜时，PLC制器根据接收到信号数量的减少做出反映，并发送相应控制信号给变频器，是风机电源的频率发生变化，风机转速降低，直至每台仍在工作的排风柜柜口风速至少达到0.5m/s为止。当左右排风柜都关闭时风机自动停止。

- 性能特点：

- 根据用户需要，可通过系统修改柜口面风速设定值满足不同的实验排风要求。

- 使用该系统可使风机能源节省约50%左右。

- 风机、风阀共用一个开关，操作方便

- 材质要求规范

- 风管：采用国内优质PP环保防腐风管，能耐酸、碱，适合用于实验室排风。风管厚度3~8mm，高强度螺柱法兰连接，内衬密封垫。使用的PP板材要求具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒、易加工、焊接牢固等特征，要求提供相关行业部门的检测报告。电动阀：采用PP成型管材加工，转动角度0~90°，采用电动执行机构控制，可任意调节转动角度。

- 变频器：单独设有控制电箱，电箱内装有排风扇，保证变频器的散热。

- 消音器：优质PP板材制作，内衬超细玻璃丝消音棉，总长为1.3m，有效消音长度为1m，消音棉厚度为10cm，能有效消音5~10分贝。

- 软接头：采用三防帆布，能保证风机运转的情况下，风管不会产生震动，起缓冲作用。

- 风管支架：采用镀锌型材，用防锈漆二度，面漆一度，水平管路吊架间距不大于3m，垂直管路支架间距不大于4m。

- 防火阀：采用镀锌板制作，平时为开启状态，发生意外情况时当管道内气体温度达到70℃时，易溶片熔断，阀门关闭时，输出关闭信号。

（五）风机设计要求

- 风机参数（共采用2种风机）

| 转速rps | 配用电机 |  | 全压Pa | 流量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 功率KW |  |  |
| 1450 | 4-72-6A | 4 | 800 | 12720 |
| 1450 | 4-72-5A | 4 | 560 | 7358 |

2）风机材质说明

风机部分必须获得中国节能产品认证

（1）设计基础、规范标准：

GB/T13275-91《一般用途离心通风机技术条件》；

JB/T6887-93《风机用铸铁件技术条件》；

JG/T6888-93《风机用铸钢件技术条件》；

JB/T10213-2000《通风机焊接质量检验技术条件》；

JB/T10214-2000《通风机铆接件技术条件》；

GB/T2888-91《风机和罗茨风机噪声测量方法》；

GB/T10178-88《通风机现场试验》；

JG/T8689-1998《通风机振动检测及其限值》；

JB/T8690-1998《工业通风机噪声限值》；

JB/T9101-1999《通风机转子平衡》；

JB/T6886-93《通风机涂装技术条件》；

JB/T6444-92《风机包装通用技术条件》；

JB/T6891-1993《风机用消声器技术条件》；

GB1236-85《通风机空气动力性能试验方法》；

GB/T3235-1999《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》；

HG/T20696-1999《玻璃钢化工设备设定规定》；

GB3854-83《纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法》；

GB2576-81《玻璃钢中树脂不可溶分含量试验方法》；

GB1447-83《试件抗拉强度测定方法》；

GB1449-83《试件弯曲强度测定方法》；

CD130A19-85《手糊法玻璃钢制设备设计技术条件》；

GB8237-87 《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂》；

GB1447《玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法》；

GB1448-83《玻璃纤维增强塑料压缩性能试验方法》；

GB1449-83《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》；

GB1450.1-83《玻璃纤维增强塑料层间剪切强度试验方法》；

GB1450.2-83《玻璃纤维增强塑料冲压式剪切试验方法》；

GB1451-83《玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法》；

GB3355-83《纤维增强塑料纵横剪切试验方法》；

GB3854《纤维增强塑料巴柯尔硬度实验方法》。

- 设计参数及技术要求：

2.1风量：根据设备数量及要求；全压：根据设备数量，材质及管道长度；

2.2输送介质：根据现场废气实际成分；

2.3风机叶轮为悬臂闭合式后倾离心式结构；

2.4轴封：采用填料（机油毡）填充式轴封；

2.5风机出入口旋转方向：待最终平面布置图确认；

2.6转动方式：皮带转动；

2.7外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinyIEster（乙烯基酯树脂+无碱玻璃纤维）制作；

2.8轴心材质：S45C（玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂）；机架材质：SS41+EPOXY（环氧树脂喷涂）；

2.9所有紧固件需采用SUS316作预埋防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）；

2.10配套电机需经检验合格的品牌产品；

2.11电机电源：380V、3相、50HZ；

2.12电机防护等级IP55；绝缘系数：F级、B级温升考核；户外型；

2.13风机底部配置减振台及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的转子要便于检查清理；

2.14转子动平衡等级：符合ISO1940规范之2.5mm/s等级；

2.15机组震动等级：符合ISO2372规范之4.5mm/s等级；

2.16风机均应包括但不仅限于以下部分：

机壳、叶轮、进风口、传动部、整体支架；电机及电机防护罩；防震垫等

（六）送排风管道设计要求

- 除特别说明外，送排风风管材料采用防腐蚀性能好的聚丙烯（以下简称PP）制作，材质按国家标准GB/T22789.1执行，风管壁厚规定如表所示：

| 风管直径D或大边长尺寸b（mm） | 矩形风管 | 圆形风管 |
| --- | --- | --- |
|  | 中、低压系统 | 中、低压系统 |
| D（b）≤500 | 4 | 4 |
| 500＜D（b）≤1250 | 6 | 6 |
| 1250＜D（b）≤2000 | 8 | 8 |

所有吊装风机均用DJ型阻尼钢弹簧减振吊架吊装，并根据所吊设备重量选择适当的吊架型号，吊钩安装时必须吊平；风机落地安装需用橡胶减振做减振基础。

- 管道保温：空调风管采用20mm厚难燃橡塑板材保温，粘结剂应为难燃材料；保温材料的阻力不小于0.74m2·k/w；穿过防火墙的风管两侧各2.00范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

- PP风管采用法兰连接，法兰键衬垫材料40mm的防腐密封胶片作垫片；PP风管焊缝形式和披口要符合规范要求；风管法兰及螺栓规格（mm）应符合下表要求；其螺栓孔的间距不得大于120mm；矩形风管法兰的四角处，应设有螺孔。

| 大边长尺寸b 材料规格 连接螺栓 （宽*厚） b≤160 35*6 M6 160＜b≤400 35*8 M8 400＜b≤500 35*10 M8 500＜b≤800 40*10 M10 | 大边长尺寸b 材料规格 连接螺栓 （宽*厚） 800＜b≤1250 45*12 M10 1250＜b≤1600 50*15 M10 1600＜b≤2000 60*18 M10 b＞2000 按设计 |
| --- | --- |

- 非金属风管加固：应符合金属风管加固规定；直径或边长大于500mm时，其风管与法兰的连接处应设加强板，且间距不得大于450mm。

- 规定进出机房的空调管道应安装70℃自动熔断关闭防火调节阀。

- 安装在吊平顶内的风管，全部采用吊架安装，采用膨胀栓连接吊杆或焊接，连接位置应在梁的侧面，并应在梁的中或中心以上部位；所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支吊或托架，其构造形式在确保牢固可靠的原则下根据现场情况选定，详见最新国际图集《风管支吊架》O8K312做法；支管的重量不得由干管来承担，必须自行设置支、吊架；管道支吊架必须注意不影响结构的安全；所有管道支吊架在安装前应做好除锈工作，并刷红丹防锈漆2遍。

- 风管弯头之中心半径一般为风管宽度的1.5倍。

- 所有风管穿过构筑物时，风管与构筑物之间的空隙应用不然柔性材料填充密实。

- 风管与各设备之间均需用软接头连接，软接头采用防腐难燃PP软板制作,长度为200mm；PP风管直管段连续长度超过15m，必须设置PP软连接及防摇摆固定支架。

（七）系统测试：

- 风管应符合下列规定：

1）风管法兰的焊缝应溶合良好、饱满，无假焊和孔洞；法兰平面应的允许偏差为2mm，同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致，并具有互换性。

2）风管与法兰采用焊接连接时，风管端面不得高于法兰接口平面。

3）风管与法兰采用点焊固定连接时，焊点应融合良好，间距不应大于10mm；法兰与风管应紧贴，不应有穿透的缝隙或孔洞。

4）检查数量：按风管总数抽查5%，不得少于5件。

5）检查方法：查验测试记录，进行装配试验，尺量、观察检查。

- 风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定，风管系统的严密性检验，应符合下列规定：

1）低压系统风管的严密性检验应采用抽验，抽验率为5%，且不得少于1个系统；在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。

2）中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率为20%，且不得少于1个系统。

3）系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽验，直至全数合格。

（八）调试和试运行

- 水管系统冲洗后，进行单机试运行。

- 单机试运转应逐转台启动投入运转，考核检查其基础、转向、传动、润滑、平衡、温升等的牢固性、正确性、灵活性、可靠性、合理性等。

- 系统的测定与挑战

1）测定通风及风量、风压；

2）按“动压（或流量）等比法”调整系统的风量分配，确保与设计值相一致；

3）风量调整好后，应将所有风阀固定，并在调节手柄上以油漆刷上标记

（九）节能篇

- 风机性能满足《公共建筑节能设计标准》要求。

- 合理布置排风口，保持最优气流组织，提高通风效率。

- 通风设备配有能量调节的控制装置。

- 排风柜采用变频控制，节约室内空调能耗。

（十）环保篇

- 设备噪声和震动控制标准满足《声环境质量标准》GB3096-2008和有关规定要求。

- 风机等采用高效率、低噪声型设备，并进行减振装置。

- 风机等设备进出口与风格连接处设柔软性接管；

室内风机均设在空调箱或排风箱中，不外露。

通风系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 |  |
| 系统号：PF-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 300*250 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 400*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 38 |
| 11 | PP室内管道 | 400*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 23 |
| 12 | PP室内管道 | 320*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 13 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 17 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 18 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 19 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 20 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 21 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 59 |
| 22 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 24 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 26 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 27 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 28 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 29 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 30 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*250Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 400*250 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP室内管道 | 400*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 48 |
| 8 | PP室内管道 | 320*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 12 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 13 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 59 |
| 14 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 15 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 16 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 18 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 46 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*250Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 400*250 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP室内管道 | 400*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 58 |
| 8 | PP室内管道 | 320*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 12 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 13 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 59 |
| 14 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 15 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 58 |
| 16 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 18 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 400*250Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ200 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 400*250 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP室内管道 | 400*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 48 |
| 8 | PP室内管道 | 320*250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 散流器 | 600*600 | 铝合金材质回流排风口 | 套 | 8 |
| 12 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 13 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 48 |
| 14 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 15 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 16 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 80 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 18 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 19 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 50 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-11 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 70 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-13 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 70 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 70 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 45 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 80 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 4 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 40 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 90 |
| 21 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 22 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 45 |
| 23 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 24 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 25 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 100 |
| 26 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 50 |
| 27 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-20 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-21 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 20 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-22 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 45 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 35 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-23 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-24 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 35 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 9 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 10 | PP圆管 | Φ400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 11 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 12 | 软链接 | Φ200 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 13 | 顶式吸风罩 | 2000*1500*250 | 玻璃钢一体成型 | 套 | 8 |
| 14 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 15 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 16 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 17 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 18 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 19 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 20 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 22 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 35 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-26 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 6 | 电动蝶阀 | 400*300 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 25 |
| 12 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 14 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 15 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 16 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 17 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 18 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 19 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 20 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 80 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-27 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-28 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-29 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-30 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 7.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-31 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-32 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 45 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 35 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-33 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 50 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 30 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-34 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-35 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-36 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-6A | 风量:12720m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:800pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:7.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*400Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 8 |
| 6 | 70°自控防火阀 | 600*400 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 7 | PP主立管道 | 600*400 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 28 |
| 8 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 22 |
| 9 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 11 |
| 10 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 8 |
| 11 | 控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 12 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 60 |
| 13 | 控制开关 |  | 含开关到控制柜部分线路 | 项 | 1 |
| 14 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 23 |
| 15 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 88 |
| 16 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 38 |
| 17 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |
| 系统号：PF-37 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-5A | 风量:7358m3/h, | 台 | 1 |
|  | 电机防尘罩 |  | 风压:560pa, | 套 | 1 |
|  | 风机平衡底座 |  | 转速:1450r/min, | 套 | 1 |
|  | 减震器 |  | 功率:5.5Kw | 套 | 4 |
| 2 | 活性碳废气处理箱 | 3000×1050×1550 | PP板材制作，壁厚为8㎜～10㎜，内置450kg活性碳吸附填料 | 个 | 1 |
| 3 | 消音器 | Φ400*1200 | 高强度玻璃钢材质，消音 | 个 | 1 |
| 4 | 天圆地方 | 600*300Φ400 | 2mm厚,耐腐蚀高强度PE材质 | 个 | 1 |
| 5 | 电动蝶阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 6 | 电动蝶阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 7 | 定风量调节阀 | Φ250 | PVC材质 | 个 | 2 |
| 8 | 定风量调节阀 | Φ315 | PVC材质 | 个 | 1 |
| 9 | 70°自控防火阀 | 600*300 | 钢制、内涂环氧树脂 | 个 | 1 |
| 10 | PP主立管道 | 600*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 30 |
| 11 | PP室内管道 | 400*300 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 12 | PP圆管 | Φ200 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 13 | PP圆管 | Φ250 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 14 | PP圆管 | Φ315 | 5mm厚,耐腐蚀高强度PP材质 | 米 | 10 |
| 15 | 软链接 | Φ250 | 白色风琴管 | 个 | 1 |
| 16 | 软链接 | Φ315 | 白色风琴管 | 个 | 2 |
| 17 | 变频器 | VFD-B | 5.5KW | 台 | 1 |
| 18 | PLC控制模块 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 台 | 1 |
| 19 | PLC变频控制柜 | 600*400*250 | 钢制,含380V、220V漏电保护器、220V电源插座，中间继电器，断路器，排线盒，等各种集成模块 | 套 | 1 |
| 20 | 380V防火电缆 | 国标 | 6mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 22 | 220V电源线 | 国标 | 1.5平方 | 米 | 60 |
| 23 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 25 |
| 24 | 信号线 | 国标 | 五芯信号线 | 米 | 90 |
| 25 | 线路管道 | 国标 | PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 吊装费 |  |  | 项 | 1 |
| 27 | 安装辅料 |  | 风管包箍等配件 | 项 | 1 |
| 28 | 安装调试费 |  |  | 套 | 1 |

说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料。

本次采购最高投标限价：人民币伍佰万元整（￥5000000.00元）

注：投标人投标现场须提供样品（样机）的，样品（样机）须贴投标单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。最终的前三名中标候选人样品（样机）由集中采购机构保存。中标公告质疑期满后三个工作日内，中标人样品（样机）及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品（样机）,集中采购机构有权自行处理。

附件：1  图纸

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期：实验室家具,质保期为3年，通风系统：质保期为5年；通风系统风机：质保期为终身保修。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。