| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5采样器 | 应用滤膜称重法捕集环境大气中颗粒物。 仪器采用进口大功率采样电机，在真空度达85kpa时能保持流量100L/min不变（膜上负压-15kpa），可用石英、聚丙稀等高阻力采样滤纸采样。 仪器配备TSP/PM10/PM2.5切割器，可进行各种颗粒物采样。 可任意设置6组采样时间，且采样测量数据随时可查。 仪器采用进口高精度传感器和A/D集成电路，保证测量和采样数据的准确性。 具有掉电保护功能。 过载保护：流量小于80L/min时仪器自动停机。 仪器可设置开机时间、采样时间、间隔时间、采样流量，自动循环采样次数及方式。 自动统计实际累计体积，累计采样时间，自动计算标况累计体积。 仪器需自带旋风式降温系统 温度和大气压自动测量。 具有采样参数智能记忆功能。 可按要求设置自动采样或手动采样。 仪器主要性能指标要求 采样流量调节范围：80 L/min～130L/min，准确度：±2．5％； 流量稳定性：100L/min时，当电压198V～242V波动，阻力在3～85kPa变化，流量相对误差小于5％； 计时精度： 1‰/24h； 延时开机：23时59分内可调； 定时：99时59分内可调； 滤纸尺寸：90mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 双稳定时电泳仪(配套电泳槽) | 并联输出：4组；输出范围(显示分辨率)：6-600V(1V)，4-400mA (1mA) ，240W；外形尺寸(W×D×H)：315×290×128mm；重量：约5Kg； 配件：配套琼脂糖水平电泳槽电泳槽：DYCP-31BN（2组）， DYCP-31DN（1组）。 主要特点：在工作状态中，可以实时微调； 微电脑智能控制； 液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间； 采用开关电源输出； 具有存储记忆功能； 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。 DYCP-31BN电泳槽基本参数：外尺寸（L×W×H）：197×96×64mm； 重量：0.5Kg； 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；试样格：6、8、11齿，1.5mm厚； 11齿，1.0mm厚；缓冲液总容量：约120ml。 DYCP-31DN电泳槽基本参数：外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm； 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm； 120×120mm； 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)； 2+3齿(2.0mm厚)； 缓冲液总容量：约650ml；重量：1Kg。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 微型离心机 | 技术参数： 电源：220V 50HZ；功率：30W；转速：7000转/分； 离心量：1.5ml×6 特点： 1、执行常规低速操作，减少昂贵的高速离心机的使用频率。 2、可以作为同位素专用离心机使用，以减少高速离心机的污染机会。 3、透明拱型上盖，可以及时观察离心情况。 4、触压式开关，使用方便，盖上盖子即开始离心，打开盖子自动 停止。 5、特别适用于将沾在Eppendorf管壁的溶液收集至管底的低速离心 操作。 6、内置温控器，仪器长时间工作电机温度生高会自动切断电源， 保护电机的使用寿命。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 涡旋振荡器 | 1、多功能性：适合各种试管与容器，无论自动还是手动的混合方式； 2、自动或点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式，可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合； 3、稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台； 4、转速范围：600-3200rpm； 5、整体金属铸造，橡胶底脚； 6、标配含：主机+杯式垫片+3英寸平板垫片； 7、计时功能： 自动与点振混合方均可选择计时功能； 点振混合方式：1-60秒。 自动混合方式：1-60分或连续运转。 方便性：无需看表计时，无论自动还是点振混合方式，达到设定时间自动停止。 重复性：被设定的时间始终是恒定的。 精度偏差：±5%；重复性偏差：±l%。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 暗箱式紫外灯 | 技术性能： 1、采用全封闭式电暗箱设计，可在明室观察； 2、防紫外线观察窗； 3、无影设计； 4、工作环境温度：5—40℃； 5、反射灯可以调整角度；、 6、据有过流\过压保护； 7、配数码相机照像装置。 8、两侧配有切胶孔，方便切胶。 技术参数： ⑴电源电压：220V 频率50HZ； ⑵上面折射紫外光源：短波254nm 长波365nm； ⑶上面折射紫外光源功率：配2只或4只灯管，功率12W ； ⑷反射滤光片：约50×200mm； ⑸观察口镜玻璃尺寸：约160mm×80mm； ⑹底部透射光源：中波302-312nm（可任选）； ⑺光源功率：64W ,透射紫外灯管8只； ⑻透射滤光片面积：150×200mm，可见光透射面积（需要另配）： 250X200mm； ⑼灯管寿命小时：≥5000小时 | 1 | 台 |  |
| 6 | 水准仪 | 精度：每公里往返标准偏差1.5毫米； 角度测量：360° 放大倍率：30+ 工作范围：120米 最短聚焦距离：0.6米 防水防尘等级：IP65 单套配置：主机1台，水准仪木脚架1支，5米塔尺1支 | 6 | 台 |  |
| 7 | 经纬仪 | 1、望远镜成像：正像，放大倍率：30X,有效孔径：45mm,分辨率：3"，最短视距：1.4米，乘常数：100，加常数：02、 测角部分精度：2"，最小显示读数：1"/5"可选；编码盘直径：79mm。 2、激光对点器波长：630-670mm，激光点直径：3mm/1.5米，功率0.5mw 3、自动垂直补偿器：补偿范围±3′单套配置：主机1台，经纬仪铝脚架1支，3米花杆1套。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 全站仪 | 1、望远镜 成像：正像 放大倍率：30× 物镜有效孔径：48mm 分辨率：3″ 视场角：1°30′ 最短视距：1m 2、角度测量测角方式：绝对编码测角技术 光栅盘直径：79mm 最小显示读数：0.1 ″／1″／5″／10″可选 精度：2″ 3、距离测量单棱镜： 5km 反射片：1km 无反射镜（白色）：1000m 棱镜：±(2＋2×10-6•D)mm 无棱镜：±(3＋2×10-6•D)mm 4、系统综合参数 补偿器：双轴液体光电式电子补偿器 ，工作范围：±7′ 精度：１″ 气象改正：温度气压传感器自动改正 反射棱镜常数改正：输入参数自动改正 5、水准器、光学对点器、显示器长水准器：30″／2mm、圆水准器：8′／2mm 成像：正像 放大倍率：3× 调焦范围：0.5m～∝ 视场角：5° 显示器类型：320*240点阵高清高亮显示屏，2.7英寸 6、机载电池 电源：可充电锂电池 电压：直流7.2V 连续测距测角：8小时 7、联机功能 移动终端能通过蓝牙方式连接到全站仪，在移动终端上实现点测量操作。（移动端和主机的直线距离至少60米） 8、附件：木脚架一副，2.15米对中杆一根，单棱镜头一个。 供货商需提供全站仪原厂彩页。全站仪整机质保三年（投标时考虑此项费用）。 投标时须提供样品进行上述功能演示。 | 5 | 台 |  |
| 9 | GPS-RTK | 1+1套机（带电台+手簿） 1、信号跟踪 220通道 GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5； GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3； BDS：B1，B2，B3； GIOVE-A：GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B； SBAS: L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星）； 2、精度可靠性： 静态测量精度：±（2.5 mm + 0.5mm/km×d）（d为被测点间距离，km）； 动态测量精度：±（10 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）； 3、无线通讯：蓝牙：内置Bluetooth 2.1 + EDR； Wifi： 802.11b/g； 网络通讯：WCDMA3.5G网络通讯模块，兼容GPRS/EDGE(可扩展4G)；同时具备可定制CDMA2000/EVDO 3G通讯的功能；UHF电台：内置收发一体 0.5W/2W ； 通讯协议：TrimTalk450S, TrimMark3； 4、物理及电源特性：重量≤1kg，体积≤1.2L； 端口：5PIN LEMO 外接电源接口+RS232 7PIN LEMO RS232+USB 1个网络/电台数据链天线接口 SIM卡卡槽； 5、内存及数据： 内置存储：4 GB内部存储器，3年以上原始观测数据 (大约1.4 MB/日)，基于每15秒钟从平均14颗卫星上记录； 差分数据格式：CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF；网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议。 6、环境指标：防水防尘：IP67 湿度：抗100%冷凝；跌落：抗2米跌落7、标配一套正版网络版三节点数字化地形测量成图软件 7.1软件平台： 基于AutoCAD图形平台，支持AutoCAD、中望CAD各个版本。 采用ObjectARX开发技术； 操作系统：windows xp/vista/windows7 32位、64位。 7.2数据接口： 数据输入接口：读取主流型号全站仪数据，支持手工录入； 数据输出接口：输出arcgis的shp格式、输出mapinfo的mid/mif 格式、输出国家空间矢量格式vct。 7.3功能要求： 图示标准、地籍处理、土地利用信息处理、DTM生成及三维模拟、 工程应用、城市部件调查、质量检核、 对象编码及过滤等功能。 版权要求：软件具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"（投标时提供复印件加盖投标人公章）； 投标时提供产品原厂彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品原厂彩页加盖原厂公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商的授权书及售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 气相色谱仪 | 柱箱最高使用温度 420℃； 最高程序升温速率 39.9℃/min ； 程序升温阶数 5阶； 火焰检测器(FID)检测限 Mt ≤1×10－11 g/s； 热导检测器（TCD）灵敏度 S≥2000mV. mL； 电子捕获检测器 （ECD） 检测限≤2×10－13 g/s ； 氮磷检测器（NPD） 检测限氮 Mt ≤5×10－11 g/s; 磷 Mt ≤5×10－12 g/s ； 火焰光度检测器（FPD）硫 Mt≤5×10－11g/s ； 磷 Mt≤2×10－12 g/s。 色谱主机可同时安装三种检测器，高精度、高可靠的温控系统 采用微处理器的温度控制电路，温度控制精度均在0.1℃，显示精度可达0.01℃ 三大保护 过温保护，各温度超过实际最大值时自动断电保护 掉电保护各加热区出现短路、断路等意外情况导致 仪器或操作系统死机时仪器可自动切断电源并报警。 ＊仪器采用模块化设计可根据不同分析需求配备不同检测器和进样 系统，所有检测器、进样器采用插入式设计方便安装、升级和维护、教学演示。 气路氮气、氢气含电子数字流量控制显示组件，显示（0-500ml/min）、（0-1000ml/min）＊气路控制部分外置，各气路控制系统独立，气流比调节直观易懂，方便检漏及维护。 采用了微机自动点火装置。 采用了稳定可靠的数字调零，避免了电位器调零引起的基线不稳定现象。 具有变频功能的智能后开门自动降温系统，降温速度快，实现了真正意义上的近室温操作。 柱室采用独有的跟踪升温方式;避免了柱室的快速升温造成检测器的污染。 具有断气/漏气保护，可最大限度地保护TCD钨丝和色谱柱不受损害。 配置要求:气相主机含FID、TCD、毛细管进样口、填充柱进样口二套、色谱工作站，空气发生器（2000l/min）,氢气发生器（500ml/min）,氮气钢瓶和减压阀各一套；毛细管柱SE-30一支，一年色谱消耗品包一套（进样垫500个、石墨垫200个，石英衬管5支、三通总成5套、1ul\10ul各5支、不锈钢气路管10米、氟胶密封圈200个）。 投标时提供产品原厂彩页加盖投标人公章，中标后须提供产品原厂彩页加盖原厂公章。 为保证后期售后服务及后期应用技术支持，投标人需在中标后提供生产厂商的授权书及售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 瓦呼仪 | - 使用温度－室温~50℃。 - 恒温精度一定温後，槽内各点温度稳定在±0．1℃。 - 槽内水质一自来水或其它清洁的水。 - 摆动频率一10~~120次/分钟内无极调速。 - 运动形式—弧形往复运动。 - 摆动幅度一10º~11．5º(无级)；10．5º~14．5º(无级)； 11．5º~17．5º (无级)；16º~21．5º(无级)。 7．电源—单相50赫220V。8．电流加热5A，恒温2A， 最大总电流<8A。 | 2 | 台 |  |
| 12 | 铁皮柜 | 1800*380*500mm | 4 | 台 |  |
| 13 | 循环水式真空泵 | 双表双抽；功率：180w；电源：220v/50Hz;最大真空度：0.1Mpa；单头抽气量：10L/min；储水量：15L | 1 | 台 |  |
| 14 | 精密电子天平 | 精度：0.1g/0.0001g；称量范围：0-120g；秤盘：80mm；电源：110V/220V； 外观全透明，外接电源，自动校正，灵敏度可调，故障报警，背光智能，LCD液晶显示，读数清晰， 可去皮重，可累计称量，可悬挂称量，可计数，称量单位可转换（克，克拉，盎司） | 1 | 台 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 2、投标人现场须提供样机（样品）的，样机（样品）须贴谈判响应单位标签，标签上面注明投标单位的名称，所投产品的品牌、型号等相关信息。演示顺序按照经符合性评审的有效最低价确定的中标候选人排序进行，若演示不合格则废标。最终的中标候选人样机（样品）由集中采购机构保存。公告质疑期期满后三个工作日内，中标人样品及相关资料由采购人取回并妥善保存作为合同签订及履约验收的标准；其他中标候选人样品自行取回。逾期未取回的样品,集中采购机构有权自行处理。 采购最高投标限价：人民币叁拾壹万元整（￥310000.00元） |  |  |  |  |  |