# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子体发射光谱仪（进口） | 一、操作环境 电源：AC 230V +/- 10%， 50/60Hz；温度：15-35ºC；相对湿度20% - 80%。 二、仪器技术指标 1、仪器要求：全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪，技术先进，能快速分析元素周期表中70多种元素含量，检测成本低。仪器包括耐高盐分、耐HF酸进样系统、高频发生器、等离子体、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。2、技术要求。2.1进样系统：2.1.1耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20%(v/v)HF，30%(w/v)NaOH以及30%的高盐样品。 2.1.2雾化器：十字交叉雾化器，蓝宝石样品喷嘴。2.1.3雾化室：Scott雾室。2.1.4蠕动泵：3通道以上蠕动泵，带智能清洗，进样量从0.1ml/分钟到5.0ml/分钟连续可调。2.2射频发生器和等离子体。2.2.1等离子体观察方式：垂直与水平双向观测系统，由软件控制全自动切换，并可以同时给出两种观测方式的测量结果。2.2.2发生器：自激式固态发生器射频发生器，平板等离子体技术。频率：40.68 MHZ。2.2.3功率：750-1500W，调整精度优于1W，稳定性优于0.1%。2.2.4工作模式下炬管的位置可调。 2.2.5内置彩色摄像系统：操作者可以在仪器的运行过程中通过电脑屏幕实时监控等离子体的运行状态，实时判断矩管，矩管中心管是否处于正常状态（提供操作截屏证明）。2.2.6仪器具有全连锁保护，随时监测循环水机的水流、各种气体的压力等参数。2.2.7等离子体无需循环冷却水进行冷却。2.2.8尾焰切割：采用空气自下而上进行尾焰切割，真正实现了双向观测，将轴向观测的背景干扰降至最低（提供操作截屏证明）。2.3气路系统：全部具有流量计自动控制系统（提供操作截屏证明）。2.3.1雾化气流量：0－2.0升/分，控制精度：0.01升/分。2.3.2等离子气流量：0－20升/分，控制精度：1升/分。2.3.3辅助气流量：0－2.0升/分，控制精度：0.1升/分。2.4光学系统：2.4.1单色器：高紫外灵敏度CaF2棱镜单元+大面积中阶梯光栅色散单元系统，高能量。2.4.2中阶梯光栅的闪耀角在60度以上，中阶梯光栅刻线密度≥75条/mm以上。2.4.3波长范围：165-900nm，全波长覆盖。2.4.4波长校正:内置氖灯实行校正，消除波长的漂移,彻底解决仪器预热问题。 2.4.5分辨率：在200nm处，光学分辨率≤0.007nm；像素分辨率≤0.003nm。2.4.6杂散光：＜0.2ppm，10000ppmCa在As193.696处。2.5检测器：2.5.1专门设计用于ICPOES分析的CCD固态检测器，且无紫外线转换荧光涂层，无老化问题。2.5.2读出噪音：＜3 个电子RMS。2.5.3量子效率：全波段60％左右。2.5.4检测器制冷：-8度，无需漫长的降温时间，即开即用。2.6数据外理分析系统。 2.6.1软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。2.6.2软件环境：源代码翻译全中文操作和全中文帮助系统（提供操作截屏证明）。2.6.3轴向、侧向观测位置由软件控制自动优化。具有控制蠕动泵进行智能清洗的功能。2.6.4具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。2.6.5具有显示二维中阶梯光谱图的功能，并显示分析谱线在光谱图中的位置，所显示的二维光谱图必须与中阶梯分光所产生的二维图形完全匹配。具有半定量分析功能，即无需分析标准溶液，即可直接获得样品中超过50个元素的浓度半定量结果。2.6.6摄谱功能：智能摄谱，可内置75个元素的标准曲线，直接给出定量分析结果。2.6.7仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。3、仪器性能验收指标。3.1开机稳定时间：在不通电、不通气的条件下，开机到稳定分析时间在5分钟以内。3.2仪器氩气消耗量：在仪器稳定运行，正常检测的条件下，氩气的总消耗量≤10L/分钟。3.3等离子体实时全彩色摄像系统：设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各一张(提供证明截图)。3.4仪器灵敏度：Mn257.610nm≥3.0×106（检测1ppm混合标样；响应单位CPS/ppm）。 3.5典型元素检出限（仪器检出限以空白溶液3δ验收）：Si:10ppb/Al:1ppb/Cd:0.5ppb/Cr:1ppb/ Pb:1ppb/ Mg:0.04ppb/Au:1ppb/S:10ppb。3.6线性动态范围：≥106（以Mn257.610nm 来测定，相关系数≥0.9996）。3.7短期稳定性：开机5分钟后即可测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。3.8长期稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD≤2.0%。3.9 Cd的校准曲线线性：测量空白，测量1ng/mL、2ng/mL、3ng/mL、4ng/mL、5ng/mL的Cd标准溶液，选择谱线Cd 228.802nm，使用线性计算截距的校准模式，校准曲线的线性相关系数必须大于0.999。3.10Pb的校准曲线线性：测量空白，测量2ng/mL、5ng/mL、10ng/mL、15ng/mL、20ng/mL的Pb标准溶液，选择谱线Pb220.353nm，使用线性计算截距的校准模式，校准曲线的线性相关系数必须大于0.999。 三、配置和附件要求 1、整机配置：1.1等离子体发射光谱仪ICP主机1套。1.2随机中文操作软件和英文操作软件各1套。1.3安装调试溶液启动包1套。1.4双向观测等离子体尾焰切割装置1套。1.5配套循环冷却系统1套2、三年以上原装消耗品备件（不含随主机消耗品）。2.1标准溶液（Ag,Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn23项1000mg/L,125mL）1套。2.2石英炬管各2套。2.3炬管O圈各4个。2.4氧化铝中心管1支。2.5中心管O圈2个。2.6宝石喷嘴2套。2.7喷嘴O圈4个。2.8蠕动泵进样管36根。2.9蠕动泵废液管24根。2.10进样毛细管10英尺。2.11铜箔50片。3、配套辅助设备。3.1高纯氩气钢瓶（含气、减压阀）6套。3.2精密净化交流稳压电源10KV以上1套。3.3计算机（内存4G，硬盘1T，独立512MB显卡， Win7，20显示器）1台。3.4激光打印机1台。3.5排风系统（包括安装）1套。 四、技术服务 1、设备安装、调试和验收和服务：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。 2、保修期：卖方提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 3、维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后2个月内由生产商提供3个免费名额在生产商技术中心进行系统全培训。（投标人自行考虑上述费用） 5、投标参数出现偏离或不满足行为视为无效标处理。中标公告期满(无异议)后15日内，向采购人提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺书原件，逾期未提供的，视为自动放弃中标资格。已发放中标通知书的，中标通知书自动失效。若对采购人造成损失的，还应对损失部分进行赔偿。 6、提供中英仪器设备规范操作流程说明，提供英文Datasheet文件。 7、进口设备中标人供货时需提供海关报关单等证明材料。 | 套 | 1 |  |
| 说明：投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等。 本次采购最高投标限价：人民币陆拾万元整（￥600000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有规定的从其规定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。